# Autoclave eléctrico YXQ-280MD

# Manual del Usuario

## Introducción

Como la esterilización para ropa médica, soluciones, instrumentos, etc. por medio de presión de vapor saturada es universalmente adoptada, éste autoclave está fabricado bajo estos principios. Es indicado para ser utilizado en clínicas, laboratorios, bromatología, con resultados óptimos bajo una sencilla operación.

- Válvula de seguridad

- Manija de tapa

- Cuerpo de válvula

- Válvula

- Tapa

- Charnela

- Cuerpo de Charnela

- Manija de transporte

- Tambor

- Soporte interior

- Manómetro

## Características

El cuerpo y la tapa están construidos en aluminio fundido a presión y el tambor de esterilización en plancha de aluminio arrollada. El tambor de esterilización tiene 28cm de diámetro por 26 cm de profundidad, con una capacidad de 16 Its. aproximadamente.

Sobre la tapa están instalados una válvula de seguridad, una válvula de escape y un manómetro. La presión máxima de trabajo es (1.4kg/cm2) 0.14 Mpa=121 grados centígrados.

En la parte inferior del tambor está alojado un calefactor eléctrico blindado de 2 kW.

El autoclave también puede ser calefaccionado colocándolo sobre una hornalla.

## ATENCIÓN

- Nunca use este equipo en seco

- Nunca trate de abrir la tapa a menos que el manómetro indique cero

- Mantenga siempre limpias las válvulas de operación y seguridad

- No utilice este equipo en atmósferas explosivas, tales como las que se producen en algunos entornos de anestesia

- Mantenga su instalación eléctrica en condiciones adecuadas: sin adaptadores, con cables de secciones adecuadas a los consumos y protegida con un disyuntor diferencial.

## Operación

Carga: Ponga los elementos a esterilizar sobre la bandeja perforada. Debe quedar una abertura entre ellos para facilitar la penetración del vapor. Todo en el tambor interior.

Colocación del agua: Eche en el cuerpo 3 litros de agua. Como el agua se evapora gradualmente durante la esterilización, debe revisarse y reponerse su nivel para antes de cada esterilización.

## Cerrado hermético

Coloque el tambor en el cuerpo del aparato y asegúrese que no se inunde el interior del tambor. Guíe el tubo flexible de la tapa dentro de la canaleta lateral del tambor. Cuide que la posición de la tapa sea exacta. Entonces apriete las charnelas en forma pareja alrededor de la tapa hasta cerrar herméticamente.

## Calentamiento

Conecte el esterilizador a la fuente eléctrica o colóquelo sobre una hornalla. Al comienzo levante la palanca de la válvula de escape hasta posición vertical (abierta), cuando comience a salir vapor ciérrela, poniéndola en posición horizontal. La presión dentro del esterilizador aumentará gradualmente bajo el calentamiento continuo y la presión será indicada en el manómetro.

## Esterilización

Cuando la presión dentro del esterilizador alcance el rango requerido, si le es posible, ajuste la fuente de calor para mantener constante la presión, entonces comience a contar el tiempo para determinar el período adecuado según los elementos a esterilizar. Al pie de este manual incluimos una tabla con los valores típicos de cada uso.

## Secado

Para ropa médica, instrumentos, recipientes, etc que requieren secado después de la esterilización abra la válvula de escape y la válvula de seguridad para descargar el vapor hasta que éste finalice.

Después que el manómetro haya retornado a cero espere 1 minuto, entonces abra la tapa, espere 10­15 minutos sobre la fuente de calor hasta que se sequen los elementos.

## Enfriamiento

Tenga cuidado si esteriliza medios de cultivo o soluciones. Descargue el vapor muy lentamente para evitar roturas internas de botellas o frascos, luego retírelo de la fuente de calor y deje que enfríe naturalmente. Generalmente la presión retorna a cero en 20-30 minutos, luego abra la válvula de escape y finalmente la tapa.

## Precauciones y mantenimiento

- Siempre ponga suficiente cantidad de agua dentro del esterilizador, pero la ropa médica no secará fácilmente con excesiva agua. Rellene el esterilizador con agua después de cada esterilización y vacíe el agua acumulada por condensación que queda por debajo de la bandeja perforada.

- Al comienzo de la esterilización la válvula de escape puede ser abierta para expulsar el aire del esterilizador, de otro modo no se obtendrá la esterilización satisfactoria.

- Tenga cuidado cuando esterilice botellas con soluciones o medios de cultivo, no inunde, sepárelas con tela, no las apriete, no mezcle ropa con botella.

- Cuando no lo use, deje abierta la válvula de seguridad.

- Cuando el manómetro llegó a cero y usted no puede levantar la tapa, abra la válvula de escape para eliminar el vacío. Luego levante la tapa.

- La llama o fuente de calor debe ser concentrada en la base, bajo ningún concepto debe alcanzar las paredes pues ocasiona deterioro.

- Después de uso prolongado, si el manó metro no retorna a cero tiene una lectura incorrecta, cámbielo.

- Siempre mantenga el esterilizador limpio y seco para prolongar su vida útil.

## Período, temperatura y presión de esterilización

| ELEMENTOS | Período de Esterilización [min] | Presión del Vapor [Mpa] | Temp/ Rel Vapor Saturado [ºC] |
| --- | --- | --- | --- |
| Artículos de qoma | 15 | 0,11 | 121 |
| Ropa médica | 30-45 | 0,105-0,14 | 121-126 |
| Recipientes | 15 | 0,105-0,14 | 121-126 |
| Instrumentos | 10 | 0,105-0,14 | 121-126 |
| Botellas c/soluciones | 20-40 | 0,105-0,14 | 121-126 |

Para obtener una esterilización eficiente, siempre verifique la temperatura requerida y el período con un indicador de esterilización o indicador biológico,