# LUPAS ESTEREOSCOPICAS DIGITALES

# DM39B-N9GO y DM39C-N9GO

# Manual del usuario

## Introducción

Gracias por la compra de una lupa estereoscópica Motic. Se trata de un instrumento preciso, que ha sido examinado minuciosamente para que llegue a sus manos en perfectas condiciones. Está diseñado para un fácil manejo y un óptimo funcionamiento con un mínimo mantenimiento.

La información que se recoge en este manual, probablemente va más allá de lo que usted necesita saber para el uso de su lupa, de todas formas en el encontrará respuesta a cuantas dudas le puedan surgir.

Las lupas estereoscópicas se utilizan para el estudio de objetos opacos en tres dimensiones, examinar piezas pequeñas, diseccionar muestras biológicas pero también permiten observar preparados microscópicos.

Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar su nueva lupa ya que le ayudarán a sacarle un mayor rendimiento..

Estas instrucciones están basadas en el montaje y uso del modelo DM39C-N9GO, con las correspondientes anotaciones específicas para el resto de modelos de la serie. Para modelos con objetivos A cuando se hable de objetivos 2X y 4X entiéndase 1X y 2X, y para modelos con objetivos B, entiéndase 1X y 3X.

## Para operar la lupa estereoscópica

1. Energice su lupa y cámara por medio de la fuente de alimentación incluida.

2. Instale el software Motic Images 2.0ML (pero no conecte el cable USB aún) insertando el CD en su computadora y siga los pasos de instalación en su pantalla.

3. Ajuste la iluminación de acuerdo a sus necesidades.

4. Para enfocar la lupa estereoscópica, usted podrá hacerlo observando a través de los oculares del mismo o por medio del monitor de su computadora.

5. Comience a trabajar siempre con la magnificación más baja. Una vez localizado su espécimen, pase a la magnificación más alta si precisa ver con más detalle.

Para instrucciones detalladas del software lea su manual de usuario provisto en la sección AYUDA dentro del software Motic Images 2.0ML y a la sección Manuales y Ejemplos de Videomicroscopía de nuestro sitio web:

https://tecnoedu.com/Microscopios/EjVmic.php

## Para operar el software, calibrar y medir

Revise los videos de YouTube indicados en https://tecnoedu.com/Microscopios/DM39CN9GO.php

- Ajuste óptimo de imagen: http://www.youtube.com/watch?v=RkgE1iQb6VE

- Cómo calibrar y cómo medir: http://www.youtube.com/watch?v=w82lBPm99pg

## Desembalaje

Todos los componentes de la lupa han sido cuidadosamente embalados para que lleguen hasta usted en perfectas condiciones. Le recomendamos no tire ninguna de las cajas por si las necesitara para volver a guardar su equipo durante una larga temporada o tuviera que llevarlo al servicio técnico para su posible reparación y puesta a punto.

En el embalaje encontrará los siguientes componentes según modelo:

DM39B-N9GO: Una base con iluminación incidente y transmitida, un cabezal binocular montado con oculares, torreta de objetivos 1X-3X, tres platinas de plástico: opaca negra, opaca blanca y translúcida, unos protectores oculares, una funda protectora y una llave-palanca.

DM39C-N9GO: Una base con iluminación incidente y transmitida, un cabezal binocular montado con oculares, torreta de objetivos 2X-4X, tres platinas de plástico: opaca negra, opaca blanca y translúcida, unos protectores oculares, una funda protectora y una llave-palanca.

Cuando manipule los elementos ópticos, procure no tocar las lentes con los dedos y evite que estén en contacto con el polvo, agua o con otros agentes contaminantes ya que cualquier mancha podría dañar la superficie de las lentes y afectar la calidad de la imagen.

Extraiga y trate con extremo cuidado todos los componentes de la lupa estereoscópica.

## Ensamblaje

Todos los pasos descritos a continuación para el ensamblaje de la lupa deben realizarse con extremo cuidado y sin forzar la colocación de los distintos elementos y piezas.

A. Coloque la lupa sobre una superficie plana, estable y limpia.

B. Antes de conectar la lupa a la toma de corriente, compruebe que el voltaje coincida con el de la fuente.

## Funcionamiento

### A. Puesta en marcha.

El estéreo microscopio se suministra con tres platinas. La translúcida para la observación de preparaciones microscópicas o muestras lo suficientemente finas o transparentes como hojas, alas de insecto, etc. Las platinas blanca y negra, se utilizan para el estudio de objetos opacos o para diseccionar. Obtendremos un mejor contraste de la muestra según el color de la platina escogido.

#### 1. Cambio de Platina.

- Afloje el tornillo de fijación (11) y retire la platina (10) existente.

- Después coloque la platina escogida con la superficie lisa hacia arriba.

- Apriete de nuevo el tornillo de fijación.

Existen tres interruptores de luz situados en la base de la lupa estereoscópica:

  - MAIN : Principal, enciende y apaga toda la unidad.

  - I : enciende y apaga la luz incidente (iluminación superior)

  - T : enciende y apaga la luz transmitida (iluminación inferior)

2. Pulse el interruptor principal (8) a la posición de encendido “I”.

3. Pulse el interruptor de iluminación incidente (16) o transmitida (17) o ambas a la vez a la posición de encendido “I” o “II”, según las necesidades para la observación de la muestra.

4. Puede ajustarse el ángulo de iluminación incidente mediante el mando (8) que permite variar la orientación del iluminador.

#### B. Ajuste interpupilar.

1. Observe a través de los oculares (1), mueva los tubos porta-oculares (3) girándolos sobre su eje y cogiendo el cabezal por las dos cubiertas donde se albergan los prismas (4).

2. Cuando los campos de visión en ambos oculares sean completos y se unifiquen en uno sólo, entonces será la distancia interpupilar la correcta

3. Para cada usuario deberá ajustarse la distancia interpupilar.

#### C. Enfoque.

1. Gire la torreta de objetivos (6) y coloque aumento más bajo 2X, fíjese que la indicación 2X esté en el mismo sentido que los oculares (1), por tanto a los lados quedará la indicación 4x, en sentido perpendicular a los oculares. La torreta permite un giro de 1/4 de vuelta Asegúrese de que la torreta está correctamente posicionada, oirá un “clic” al final del recorrido.

Nota: En el modelo Zoom la torreta puede girarse casi 1/2 vuelta. Verá que hay una escala indicadora de aumentos. Gire la torreta hasta la posición 1X.

2. Gire los mandos de enfoque (13) hasta que la imagen sea completamente nítida.

#### C. Ajuste dióptrico.

En el tubo porta-oculares izquierdo viene montado un anillo corrector de dioptrías. Su posición normal es cuando la parte inferior del anillo está alineada con la señal marcada del tubo porta-oculares.

En caso de diferencias en la vista:

1. Observe sólo con el ojo derecho a través del ocular (1) derecho y ajuste el enfoque.

2. A continuación observe con el ojo izquierdo a través del ocular izquierdo y ajuste el enfoque girando el corrector de dioptrías (2) del tubo izquierdo hasta obtener una imagen nítida. No ajuste el enfoque con los mandos (13).

#### D. Cambio de aumento.

1. Gire la torreta (6) y coloque aumento más alto 4X, fíjese que la indicación 4X esté en el mismo sentido que los oculares (1), por tanto a los lados quedará la indicación 2X, en sentido perpendicular a los oculares. La torreta permite un giro de 1/4 de vuelta Asegúrese de que la torreta está correctamente posicionada, oirá un “clic” al final del recorrido.

Nota: En el modelo Zoom la torreta puede girarse casi 1/2 vuelta. Verá que hay una escala indicadora de aumentos. Gire la torreta hasta la posición 3X.

2. Aunque esta lupa estereoscópica viene parafocalizada, tendrá que ajustar el enfoque debido a la mayor profundidad de campo que ofrecen los objetivos de menor aumento. La profundidad de campo es la capacidad de enfoque de distintos puntos en distintos planos.

3. Una vez enfocada la imagen con los objetivos de mayor aumento, ya no será necesario el ajuste de enfoque cuando coloquemos de nuevo los objetivos de menor aumento.

## Mantenimiento

ADVERTENCIA: POR SU SEGURIDAD, APAGUE Y DESCONECTE LA LUPA DE LA TOMA DE CORRIENTE, ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A FIN DE EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR SI SU EQUIPO REQUIRE ALGÚN MANTENIMIENTO O REPARACIÓN NO DESCRITO EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

### A. Mantenimiento óptico.

No intente desmontar ningún componente óptico.

Antes de limpiar la superficie de las lentes, elimine el polvo de la superficie con un pincel para lentes o con aire comprimido a baja presión. Puede encontrar estas herramientas en cualquier tienda de fotografía.

#### 1. Limpieza de los oculares

a. No quite los oculares (1) del tubo porta-oculares (3).

b. Limpie solamente la superficie externa, empañando la lente con vaho.

c. Después seque las lentes con papel especial para lentes con movimientos circulares desde el centro de la lente al exterior. No limpie las lentes en seco ya que podrían rayarse fácilmente.

#### 2. Limpieza de los objetivos.

a. No quite los objetivos (6) de la lupa.

b. Limpie únicamente la superficie externa. Utilice un paño suave de algodón humedecido ligeramente con Xileno. Después seque las lentes con el mismo paño.

### B. Mantenimiento eléctrico.

#### 1. Cambio de bombilla

##### Cambio de la bombilla de la iluminación transmitida.

a. Apoye el estéreo microscopio sobre su costado con extremo cuidado, especialmente con los oculares (1) y la platina (10).

b. Desenrosque del tornillo indicado. (Fig. 1) y abra la tapa de acceso a la bombilla.

c. Con un paño coja la bombilla con cuidado y tire de ella para desconectarla del portalámparas.

d. No toque la bombilla de repuesto con los dedos. Utilice un paño limpio e inserte los “pins” de la bombilla en el portalámparas.

e. Si por accidente ha tocado la bombilla con los dedos límpiela, ya que podría verse afectada la transmisión de la luz y la duración de la bombilla.

f. Cierre de nuevo la tapa de acceso a la bombilla y enrosque de nuevo el tornillo firmemente.

##### Cambio de la bombilla de la iluminación incidente.

a. Desenrosque el iluminador (7) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

b. Con un paño coja cuidadosamente la bombilla y tire de ella para desconectarla del portalámparas.

c. No toque la bombilla de repuesto con los dedos. Utilice un paño limpio e inserte los “pins” de la bombilla en el portalámparas.

d. Si por accidente ha tocado la bombilla con los dedos límpiela, ya que podría verse afectada la transmisión de la luz y la duración de la bombilla

e. Coloque de nuevo el iluminador girándolo en el mismo sentido que las agujas del reloj.

### 3. Cambio del fusible.

a. Con un destornillador plano, presione ligeramente la ranura de la tapa del porta-fusible (Fig. 1) y gire 1/4 de vuelta en el sentido que marca la flecha indicadora.

b. Deje de presionar y la tapa del porta-fusible quedará suelta, entonces extráigala totalmente.

c. Retire el fusible de la tapa tirando de él e inserte el de recambio. Asegúrese que es de 0.5 Amperios.

d. Inserte de nuevo la tapa con el fusible.

e. Repita el paso (a.) pero girando 1/4 de vuelta en sentido contrario a la flecha. La tapa debe quedar bien cerrada.

### C. Mantenimiento mecánico.

#### 1. Ajuste de la tensión del enfoque.

La tensión viene ajustada de fábrica. El punto óptimo de tensión, es aquel que permite el movimiento más suave posible de los mandos del enfoque sin que el cabezal se deslice hacia abajo por si solo.

El anillo de ajuste de tensión del enfoque (Fig.2) está situado entre el mando de enfoque (13) y el brazo (15).

Para más tensión, gire el anillo en el mismo sentido de las agujas del reloj, para aflojarla, gire el anillo en sentido contrario a las agujas del reloj. Utilice la palanca suministrada para girar el anillo.

## Solución de problemas:

### ELÉCTRICOS

| La bombilla no funciona | No hay corriente en el enchufe | Reparar por un técnico especializado |
| --- | --- | --- |
|  | Cable no conectado | Conectarlo |
|  | Bombilla fundida | Reemplazar la bombilla |
|  | Fusible fundido | Reemplazar el fusible |
| La bombilla se funde inmediatamente | Bombilla inapropiada | Reemplazarla por una del valor correcto |
| La bombilla parpadea. | La bombilla no esta correctamente insertada en el porta-lámparas. Bombilla a punto de fundirse. Tapa del porta-fusible mal cerrada. Mal contacto en la toma de corriente. | Insertarla correctamente. Reemplazar bombilla. Cerrarla correctamente. Reparar por un técnico especializado. |
| El fusible se funde en poco tiempo. | Fusible inapropiado. | Reemplazar por un fusible apropiado. |
| El fusible se funde instantáneamente. | Cortocircuito | Reparar por un técnico especializado. |

### CALIDAD DE IMAGEN

| No hay imagen | Torreta mal posicionada. | Girarla hasta el “click” posicionador. |
| --- | --- | --- |
| Resolución pobre. | Oculares sucios. Objetivos sucios | Limpiar los oculares. Limpiar los objetivos. |
| Puntos o manchas en el campo de visión* | Oculares sucios. | Limpiar los oculares. |
| * Atención, las manchas en el campo de visión, pueden ser también el resultado de suciedad en el interior del ocular, por lo cual en este caso es recomendable que el problema lo solucione un servicio técnico reconocido. |

### MECÁNICOS

| No se mantiene el enfoque. | El cabezal se desliza hacia abajo solo. | Ajustar la tensión del macrométrico. |
| --- | --- | --- |

## Traslado de la lupa estereoscópica

- Siempre que sea posible, evite trasladar o mover de sitio la lupa

- Tome la lupa con ambas manos. Con una mano sujételo por la columna o brazo (15) y con la otra por debajo de la base (18).

- Mantenga la lupa en posición vertical.

## Reparaciones

Si su lupa necesita ser reparada o revisada por personal autorizado, le recomendamos que lo guarde en la caja de Poliestireno y la entregue a su distribuidor habitual. Adjunte una nota con la descripción del problema o la revisión que desee realizar a la lupa estereoscópica.

## Garantía

Todas las lupas estereoscópicas MOTIC están garantizadas contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 5 años. Cualquier daño producido por una reparación realizada por personal no autorizado, o daños ocurridos por su mal uso o modificación, no están contemplados en esta garantía. Las bombillas y fusibles no están cubiertos por la garantía.

El servicio de garantía será proporcionado por MOTIC o sus distribuidores autorizados. Los aparatos defectuosos serán reparados sin cargo cuando sean devueltos a MOTIC o cualquiera de sus distribuidores. Los gastos de transporte correrán a cargo del comprador.

DEBIDO A LAS POSIBLES MODIFICACIONES Y MEJORAS EN LA FABRICACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS, SU DISEÑO Y ESPECIFICACIONES PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

# Text boxes

Ajuste de tensión del freno mecánico

Fusible