MOTIC

Microscopio Invertido 

Modelo AE20/21

Instrucciones

Estamos constantemente esforzándonos para mejorar nuestros instrumentos y adaptarlos a los requerimientos de las técnicas de investigación y métodos de prueba modernos. Esto envuelve modificación a la estructura mecánica y el diseño óptico de nuestros instrumentos. 

Por lo tanto, todas las descripciones e ilustraciones en este manual, incluyendo todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INDICE

SECCION

I.
Nomenclatura
3

II.
Armando en instrumento
5

III.
Ensamblando el Microscopio
5

1.
Instalando la Lámpara
5

2.
La lámpara halógena
6

3.
Receptáculo para el filtro
6

4.
Montando el condensador
6

5.
Instalando los objetivos
6

6.
La platina mecánica
6

7.
Colocando los oculares
6

IV.
Procedimiento de Microscopía
7

1.
Ajuste de la distancia interpupilar 
7

2.
Ajuste de la dioptría
7

3.
Microscopía de campo claro
7

4.
Microscopía de contraste de fases
8
V.
Procedimiento de Micro Fotografía
9

VI.
Resolución de Problemas
10

VII.
Cuidado y Mantenimiento
12

1.
Lentes y filtros
12

2.
Limpieza de componentes pintados o de plástico
12

3.
Cuando no se use el equipo
12

I.
Nomenclatura

[image: image1.png]




Modelo AE20

Model AE21
[image: image2.png]




II.
Armando el instrumento

Ambiente de trabajo

· El lugar debe estar libre de polvo, humedad, vapores químicos y vibraciones mecánicas. 

· No coloque el instrumento en un ambiente tibio y/o húmedo.

· Coloque el instrumento donde la línea de visión del operador no esté dirigida hacia una ventana, una lámpara o una pared brillantemente iluminada. La calidad de la imagen vista desde el microscopio se deteriorará donde halla significativa luz ambiental.

III.
Ensamblando el voltaje de entrada del microscopio

· La selección automática de voltaje trabaja con tomacorrientes eléctricos en todo el mundo. Sin embargo, siempre use un cable de poder que sea apropiado para el voltaje usado en su area y que halla sido aprobado para cubrir los estándares locales de seguridad. Usar el cable de poder equivocado podría causar un incendio o daño al equipo.

· En caso de usar un cable de extensión, use solamente un cable de poder con alambre de protección de tierra.

· Para prevenir choques eléctricos, siempre apague el botón de encendido, antes de conectar el cable de poder. 

1.
Instalando la lámpara
· Para prevenir choques eléctricos mueva siempre el botón de encendido a apagado y desconecte el cable de poder antes de cambia la lámpara.

· Para remover la cubierta del compartimiento de la lámpara, presione hacia abajo suavemente y rótela contra las manecillas del reloj.

· Inserte firmemente la lámpara en los agujeros para los polos del tomacorriente hasta que alcance el límite, sea cuidadoso de no inclinar la lámpara cuando la monte.

· Cuando instale la lámpara, no toque el vidrio de la superficie de la lámpara con sus dedos. Al hacerlo, esto hará que se quemen huellas digitales y grasa en la superficie de la lámpara, reduciendo la iluminación provista por la lámpara. Si la superficie está contaminada, límpiela con papel para lentes.

· Regrese la cubierta del compartimiento de la lámpara a su posición original y rótela hacia su lugar en sentido de las manecillas del reloj.  El nombre del modelo marcado en la cubierta debería dirigirse al usuario.

2.
La lámpara halógena
· La lámpara halógena de cuarzo, usada como fuente de luz, posee mayor luminosidad y temperatura de color que las lámparas convencionales de tungsteno. La luminosidad es aproximadamente cuatro veces más brillante.

· Mientras el voltaje de la lámpara se mantenga constante, la lámpara halógena mantiene el mismo nivel de brillo y temperatura de color sin importar si es nueva o esta al final de su vida útil.

3.
Receptáculo del filtro

· Inserte el receptáculo del filtro en la abertura localizada debajo del compartimiento de la lámpara.

4.
Montando el condensador
· Monte el condensador ELWD en la montura circular de cola de milano del receptáculo del condensador con la palanca del diafragma de apertura y las marcas del índice mirando al frente y asegúrelo con el tornillo de la abrazadera.

· Inserte la corredera de diafragma anular Ph con las cabezas de los tornillos hexagonales de centraje mirando hacia el frente.

5.
Instalando los objetivos

· Remueva la plataforma metálica de la platina.

· Instale los objetivos en el revolver de tal manera que la magnificación aumente con la rotación del revolver en sentido de las manecillas del reloj. 

· Remplace la plataforma metálica.

6.
Platina mecánica
· Asegure la platina mecánica a la platina sencilla del AE20/21 usando los dos tornillos de montaje localizados debajo de la platina en la lado derecho (cuando mire hacia el frente del instrumento).

7.
Colocando los oculares

· Remueva los protectores de polvo de los tubos oculares.

· Inserte los oculares en los tubos oculares y apriete el tornillo de la abrazadera del ocular.

· Asegúrese de usar oculares con la misma magnificación.

· Si va a usar los protectores de caucho del ocular, colóquelos en la ranura alrededor de los oculares.

IV.
Procedimiento de microscopía  

1.
Ajuste de la distancia interpupilar

· Antes de ajustar la distancia interpupilar, enfoque el espécimen usando el objetivo 10x.

· Ajuste la distancia interpupilar de tal manera que tanto el campo de visión derecho como el izquierdo lleguen a ser uno.

· Este ajuste permitirá al usuario observar el espécimen con ambos ojos.

2.
Ajuste de dioptrías
· El ajuste de la dioptría compensa las diferencias de visión entre los ojos izquierdo y derecho. En adición a hacer que la observación por ambos ojos sea más fácil, este ajuste también reduce el alcance al cual el enfoque se pierde cuando se cambia la magnificación del objetivo. En particular, esto ocurre cuando un objetivo de baja magnificación es usado.

· El ocular izquierdo tiene una provisión de enfoque separada para compensar por las pequeñas diferencias en el enfoque de cada ojo. 

· Usando el ojo derecho solamente y observando a través el ocular a mano derecha, ajuste el enfoque con el enfoque fino o grueso del microscopio hasta que la imagen del espécimen se vea con la mayor nitidez posible.

· Usando el ojo izquierdo solamente y observando a través del ocular a mano izquierda con su anillo de enfoque de dioptría independiente, enfoque hasta que la imagen del espécimen se vea con la mayor nitidez posible. 

· El microscopio debería ahora estar listo para observación binocular.

3.
Microscopía de campo claro

· Coloque la corredera del diafragma anular de fase en la posición del centro (O).

· Enfoque la imagen del espécimen.

· Ajuste la apertura del diafragma del campo de visión, para observación normal el tamaño del diafragma debería estar justo fuera del filo del campo de visión.

· El diafragma de apertura del condensador es provisto para ajustar la apertura numérica (A.N.) del sistema de iluminación del microscopio. Es importante porque determina la resolución de la imagen, el contraste, profundidad del enfoque y brillo.

· Al cerrar el diafragma de apertura bajará la resolución y el brillo pero incrementará el contraste y profundidad de enfoque. Al reducir la apertura numérica del condensador a 2/3 de la A.N. del objetivo, se obtendrá una buena imagen con adecuado contraste.

4.
Microscopía de contraste de fases

Abra completamente el diafragma de apertura

Mueva la palanca de apertura del diafragma en el condensador hacia la posición de abierto completamente. Siempre abra completamente el diafragma de apertura para microscopía de contraste de fases. Si el diafragma de apertura está cerrado, obstruirá el diafragma anular y el efecto de contraste de fases no puede ser obtenido.
· Los objetivos de contraste de fases están etiquetados “Ph”: Ph1; Ph2; Ph3.

· Para microscopía de contraste de fases, asegúrese de usar el diafragma anular que tenga en mismo símbolo que el objetivo, sin importar la magnificación del objetivo.

· Abra completamente el diafragma de apertura.

· Mueva el objetivo 10x (Ph1) a la ruta óptica.

· Posicione la corredera anular de contraste de fases en 10 –20.  

· Coloque la corredera en 40 cuando use el objetivo 40x (Ph3).

· Remueva cualquier ocular del tubo ocular e inserte el telescopio de centraje de fases en su reemplazo. Rote el ocular del telescopio de centraje para enfocarlo en ambas imágenes tanto  de la placa de fase del objetivo y así como la imagen del diafragma anular de la corredera de fases. 

· Si no coinciden la placa de fases del objetivo con el anular de la corredera, use los destornilladores hexagonales provistos con el microscopio para colocar el anillo anular en el centro de la placa de contraste de fases, de tal manera que la imagen del diafragma anular sea concéntrica con la imagen de la placa de contraste de fase. Si la imagen del anillo anular de la corredera esta divergida de la imagen de la placa de contraste de fases, esto resultará en una imagen de bajo contraste de fases.

· Para microscopía de contraste de fases a su máximo contraste, utilice el Filtro de Interferencia Verde GIF (Green interference filter) en la ruta óptica. 
V.
Procedimiento de Micro Fotografía (para el Modelo AE21 Solamente)

· La palanca selectora de la ruta óptica puede ser usada para seleccionar la ruta óptica hacia el tubo Binocular 100:0 o tubo Binocular / tubo vertical 20:80 (observación: foto).

· Antes de comenzar la micro fotografía, chequee lo siguiente:
· El condensador está centrado.

· El diafragma anular del condensador está centrado.

· El diafragma de campo de visión se detiene justo antes del borde exterior del campo de visión.

· Para procedimientos de micro fotografía, refiérase al manual de la cámara específica que este siendo usada.

Selección de filtros

El compartimiento soporta hasta dos filtros.

	Tipo de filtro
	Procedimiento

	Difusor
	Para ser usado en todas las clases

	Interferencia Verde GIF (Green interference) 546nm
	Para microscopía de contraste de fases y para mejorar el contraste en micro fotografía monocroma

	Balance de Color Neutral NCB (Neutral Colour Balance) Azul
	Para microscopía de rutina y micro fotografía de color.


	Nunca trate de cualquiera de las siguientes acciones, ya que estas dañarían el mecanismo de enfoque:

· Rotar la perilla izquierda y derecha mientras sostiene la otra.

· Girar las perillas de enfoque grueso y fino mas allá de su límite.




VI.
Tabla de detección y solución de problemas

Mientras use su microscopio, Ud. talvez ocasionalmente pueda experimentar algún problema. La tabla de detección y solución de problemas que se halla a continuación contiene los problemas mas frecuentemente encontrados y sus posibles causas.

Problemas ópticos y operativos

	Problema
	Posible Causa

	Campo opaco en los bordes, brillo irregular en el campo de visión o campo de visión parcialmente visible 
	La lámpara no se ha instalado apropiadamente

	
	Corredera del filtro en posición intermedia 

	
	Corredera de fase no está en su posición de parada

	
	Montaje incorrecto del Condensador 

	
	Diafragma de apertura demasiado cerrado 

	
	Revólver portaobjetivos no se encuentra en su posición de parada 

	
	Palanca de selectora de ruta óptica se encuentra en posición intermedia (Mod. AE21 solamente)

	Polvo o suciedad en el campo de visión
	Diafragma de apertura demasiado cerrado 

	
	Polvo o suciedad en la superficie del espécimen

	Calidad de la imagen:

No hay imagen en contraste de fases o los detalles no pueden ser vistos 
	Se están usando objetivos de campo claro 

	
	Diafragma anular de fases no está en la ruta óptica 

	
	Diafragma anular de fases y símbolo del objetivo de fases no combinan 

	
	La imagen del anillo anular de la corredera se ha movido fuera de la imagen de la placa del objetivo de fases 

	
	El grosor del receptáculo del espécimen está fuera del rango de compensación del objetivo 

	Ojos cansados o fatigados 
	Distancia interpupilar no ha sido ajustada 

	
	No se ha ajustado la dioptría 

	
	Iluminación inadecuada 

	
	Campo de vision de los oculares derecho e izquierdo difieren 


Eléctricos

	Problema
	Posible Causa

	La lámpara no se enciende
	Fuente de poder no conectada

	
	Lámpara no instalada

	
	Lámpara fundida

	Brillo inadecuado
	No se está usando lámpara especificada

	La lámpara se funde rápidamente
	No se está usando lámpara especificada

	La lámpara parpadea
	Conectores no están conectados firmemente 

	
	Lámpara cerca de fin de vida útil

	
	Lámpara no está conectada firmemente en el tomacorriente 


VII.
Cuidado y mantenimiento 

1.
Lentes y filtros
· Para limpiar superficies de lentes y filtros, primero remueva el polvo usando una bomba de aire. Si el polvo todavía persiste, use un cepillo suave y limpio o gasa.

· Debe usarse solamente una gasa suave o papel limpia lentes ligeramente humedecido con alcohol puro para remover grasa o huellas digitales.

· Use bencina para limpiar el aceite de inmersión.

· Use solamente bencina para remover el aceite de inmersión de los lentes objetivos.

· Debido a que la bencina y el alcohol absoluto son ambos altamente inflamables, sea cuidadoso al usarlos cerca del fuego. 

· No use la misma área de la gasa o papel para limpiar mas de una vez.

2.
Limpiando componentes pintados o plásticos

· No use solventes orgánicos (thinners, alcohol, éter, etc.) porque al hacerlo puede resultar en decoloración  o en desconchar la pintura. 

· Para suciedad persistente, humedezca un pedazo de gasa, con detergente diluido y límpielo..

3.
Cuando no esté en uso 

· Cuando no esté en uso, cubra el instrumento con el cobertor de vinilo contra el polvo  y almacénelo en un lugar de baja humedad donde el moho no se forme fácilmente. 

· Almacene los objetivos, oculares y filtros en un recipiente o desecador con un agente para secado. 

· El manejo apropiado del microscopio asegurará varios años de servicio libre de problemas. 

· Si es necesario repararlo, contacte por favor a su distribuidor de Motic o directamente a nuestro servicio técnico.

Cubierta de la lámpara





Compartimiento de la Lámpara





Corredera de contraste de fases





Compartimiento para el filtro





 Escala de distancia interpupilar





Anillo de ajuste dioptría





                


                


                





                Perilla Ajuste Fino





                Anillo de ajuste de 


                tensión





                





Objetivos





Perilla Ajuste Grueso


                








                Tornillos Hexagonales de centraje





Condensador





Plataforma











Platina





Botón encendido





Control de intensidad de luz





Indicador de intensidad de luz


(LED indicador segmentado)





Palanca selectora de ruta óptica





Puerto de foto vertical








Palanca del diafragma del condensador





Tornillo de abrazadera del condensador








13

