[image: image1.jpg]





info@tecnoedu.com – www.tecnoedu.com
Av. José Javier Díaz 429 - (5016) Córdoba - Argentina 
Telefax +54   (0)351   461 7007 (rot)


Agitador Magnético 85-1

[image: image2.png]



Introducción

· Este agitador contiene un poderoso imán adherido al eje de un motor de corriente continua

· La velocidad del motor es controlada de manera continua por un circuito electrónico de estado sólido

· El imán del agitador arrastra en su giro a un pequeño imán sumergido en el líquido a agitar, que llamamos buzo magnético. El buzo está protegido por una vaina de teflón.

· Equipado con un motor de corriente continua de larga vida, podrá operar al menos 10 mil horas antes de requerir un service.

· Un cuidadoso proceso de balanceado en la fabricación minimiza el ruido y las vibraciones.

· Gabinete de aleación de aluminio para evitar corrosions.

· Preparado para agitar soluciones de alta visosidad.

Especificaciones

· Alimentación de red: 220V 50/60Hz

· Potencia del motor: 25W

· Ajuste continuo de la velocidad hasta 2000 rpm

Uso

· Ensamble cuidadosamente todas las partes antes de poner el equipo en funcionamiento.

· Por su seguridad, no anule la toma de tierra del enchufe usando adaptadores o zapatillas que no tengan activo su terminal de tierra y haga todo lo posible para que la instalación eléctrica de su laboratorio cuente con un disyuntor diferencial.

· Coloque el vaso de precipitado con la solución a agitar lo más próximo que pueda al centro de la placa de soporte

· Sumerja el buzo magnético dentro de la solución.

· Ajuste el control de velocidad al mínimo.

· Recién ahora encienda el equipo.

· Aumente gradualmente la velocidad hasta obtener la agitación deseada.

Precauciones

· Mantenga siempre limpio y seco al agitador.

· Nunca lo sumerja y si accidentalmente se vuelca algún líquido sobre él desconéctelo inmediatamente.

· Si el equipo vibra violentamente apáguelo y asegúrese de que su base está nivelada y que la tension de red es adecuada (220V +/- 5%).

· El puede trabajar de manera continua por 8 horas a velocidad mediana y solo 4 a máxima velocidad.

· Si el equipo no se enciende, desenchúfelo y revise el fusible de protección contra sobrecargas. Si estuviera quemado, reemplácelo con otro del mismo valor.

· Si debido a un uso incorrecto, vibraciones violentas o envejecimiento el imán interior se desprende podrá volver a sujetarlo en su lugar con un adhesivo de contacto (tipo fana o PoxiRan). Revise también que permanezca bien ajustado el seguro que vincula el eje del motor con el soporte del imán.

· Mantenga limpios los polos del imán.







Documento3 Impreso 00/00/00 00:00 

