# S201

# Entrenador para prácticas de enfermería Susy/Simón c/ostomas

# Manual del usuario

## CUIDADOS Y PRECAUCIONES

TRATE A SU SIMULADOR DE LA MISMA MANERA QUE TRATARIA A SU PACIENTE: CON CUIDADO Y CONSIDERACIÓN.

Recuerde que los daños causados por mal uso no están cubiertos por la garantía.

Es fundamental comprender y cumplir con las siguientes pautas:

### INTRODUCCIÓN

- Bolígrafos, tinta y marcadores  tiñen de forma permanente  la piel.

- No enrolle este o cualquier otro producto Gaumard en papel de periódico.

- No utilice alcohol, acetona, o cualquier otro antiséptico que contenga yodo en este o cualquier simulador Gaumard®. Estos productos podrían dañar o manchar la piel del simulador.

### CONDICIONES DE TRABAJO

La utilización del simulador fuera de estos rangos puede afectar al rendimiento:

- Temperatura de funcionamiento: 10 ° a 35 ° C

- Humedad: 5% -95% (sin condensación).

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- El almacenamiento inadecuado puede dañar el simulador.

- Manténgalo almacenado en la caja y / o bolsa siempre.

- No apile o almacene materiales pesados en la parte superior de la caja de cartón.

- Temperatura de almacenamiento: 0 ° a  45 ° C.

- Humedad: 40% -60% (sin condensación)

### LIMPIEZA

- Limpie la piel del simulador después de cada sesión de entrenamiento. La piel debe limpiarse con un paño humedecido con jabón neutro diluido, posteriormente séquelo bien.

- Quite todos los rastros de cualquier lubricante.

- No limpie con productos abrasivos.

- No utilice povidona yodada en el simulador

- El simulador es "a prueba de salpicaduras", pero no a prueba de agua. No sumerja ni permita que entre agua en el interior del mismo.

### MANTENIMIENTO

- Aplique talco para devolver a la superficie de la piel una apariencia y sensación natural.

## MANEJO DE OSTOMAS

- Tenga siempre las manos limpias

- No use las uñas para palpar

- No los limpie con alcohol o solventes

- No los apoye contra objetos puntiagudos o filosos

- Lubríquelos con talco

- Límpielos con agua jabonosa

## ARMADO

Ensamble las piernas y brazos en el torso de acuerdo a las fotografías siguientes:

## TIPOS DE PRACTICAS QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO

### Vendaje

- Los dedos de las manos y los dedos gordos de los pies se separan para facilitar el vendaje.

- La piel del simulador es suave acepta el uso de agua, aceites y linimentos.

## Cuidados oftálmicos

La cabeza tiene ojos que se abren y cierran permiten los siguientes ejercicios:

- Administración de medicamentos orbitales y en el saco conjuntival.

- Eliminación de cuerpos extraños, irrigación ocular

## Lengua y Dientes

- El simulador se suministra con dientes y lengua de tamaño normal

- La lengua se puede mover de un lado a otro mientras que la dentadura superior e inferior son desmontables

### Cuidado higiénico

- El simulador tiene una peluca que se puede lavar y peinar

### Aplicación de Inyecciones

- Podrá administrar inyecciones intramusculares en los deltoides, cuádriceps y región glútea superior.

- Todas las almohadillas de inyección se pueden quitar y reemplazar fácilmente

### RANGO DE MOVIMIENTOS

- Las articulaciones son fuertes y tienen movimientos realistas

- El simulador se dobla en la cintura, el cuello con mandíbula articulada

### NARIZ, GARGANTA Y OIDOS

- Siempre use un lubricante antes de la introducción de un tubo de Levin o cualquier otro dispositivo invasivo

- Oído izquierdo: el interior de la oreja contiene un canal auditivo simulado con una capacidad de 10 ml para practicar ejercicios con jeringa

- Aberturas nasales orales: ambos están conectados al estómago (depósito / tanque)

- Utilice un tubo # 10 Levin para demostrar la alimentación por sonda y succión gástrica

- En reservorio gástrico tiene una capacidad de 850 ml, está provisto de una abertura para gastrostomía

### CUIDADOS DE TRAQUEOTOMIA

- El simulador se suministra con una abertura de traqueostomía

- Utilice un tubo lubricado de Shiley número 8

### ESTOMAGO

- El puerto de ostoma gástrico izquierdo franquea un acceso directo al tanque interno que simula al estómago

- Use un tubo de Levin número 10, debidamente lubricado, para practicar alimentación y succión gástrica directa

### OSTOMIAS

- El simulador cuenta con estomas de colostomía transversa, ileostomía y cisostomía esculpidos anatómicamente

- Podrá ejercitar las prácticas de preparación de piel, limpieza del estoma y tejido circundante e instalación de bolsas descartables o permanentes

- Las aberturas están conectadas a tanques internos

- Los tanques se pueden lavar inyectando agua con jabón o detergente por los ostomas aunque también se los puede retirar del simulador para lavarlos fuera

### ADMINISTRACIÓN DE ENEMA

- Se debe introducir con un dispositivo de pequeño calibre

- La capacidad del tanque rectal es de aproximadamente de 750 ml

- La reserva tiene una válvula de no retorno para que el líquido no se vuelque durante los procedimientos

## SISTEMA URINARIO

### CATETERIZACION URINARIA

- Utilice la abertura suprapúbica para llenar la vegija con líquido y un catéter 18 fr para extraer los fluidos

- ADVERTENCIA siempre utilice lubricante al colocar un dispositivo invasivo.

### LLENADO DE VEJIGA

- Utilice un embudo o una jeringa e instilar a través del estoma suprapúbico 500 ml de agua destilada

### VACIADO DEL SISTEMA DE DEPOSITO

- Para drenar el líquido del reservorio de la vejiga se debe sentar el simulador dejando el catéter colocado inmerso en un contenedor destinado a recibir el fluido, o bien puede separar la pelvis del simulador y extraer el reservorio para quitar el líquido, luego podrá reinstalarlo.

### CATETERIZACIÓN FEMENINA

El simulador tiene una reproducción realista de la vulva para practicar técnicas de desinfección y asepsia

- Separe los labios menores para examinar la abertura de la uretra

- Utilice un catéter 18 Fr, los más pequeños pueden producir pérdida de fluidos

- Recuerde que siempre debe lubricar el extremo distal del catéter

- Una vez que el catéter esté colocado utilice la pera para aumentar la presión de la vejiga y crear un buen flujo de orina

### CATETERIZACIÓN MASCULINA

- La cateterización masculina se puede practicar con el simulador en posición vertical (sentado) o recostado sobre su espalda

- La simulación realista de los genitales masculinos también permite la instrucción en la asepsia y desinfección

- Utilice un catéter de 18 Fr. Los catéteres más pequeños podrán causar fugas de líquidos.

- Recuerde que siempre debe lubricar el extremo distal del catéter

#### INSTRUCCIONES ARMADO

- Retire el tapón de uretra femenina

- Tenga cuidado de no extraviarlo

- Inserte la conexión uretral del órgano genital masculino en el agujero correspondiente del simulador

## DESARMADO DEL TORSO

Si precisara desarmar el torso por conveniencia para su transporte o para su limpieza, las fotografías siguientes le ayudarán: