TPR3020 /series

FUENTE REGULABLE

0-30V y 0-20A

Manual de Usuario

[image: image1.jpg]



Gracias por usar nuestro producto, por favor lea atentamente este manual antes de usar el equipo.

DESCRIPCION DE LAS TPRxxxS

Las fuentes regulables modelos TPRxxxS son herramientas de alta precisión incluyendo las funciones de tensión y corriente estables. Cuenta con las protecciones de restricción de corriente de más baja tensión, protección de corto circuito, protección térmica con la habilidad de carga, etc. Ésta fuente regulable es adecuada para laboratorios, electrónica, mantenimiento de equipos de comunicación (celulares), líneas de producción e investigación científica. En casos de uso muy prolongado, al recalentarse, el sistema se apagará automáticamente hasta volver a temperaturas nominales para poder seguir trabajando normalmente.

Especificaciones:

1. Condiciones de trabajo y dimensiones externas

Tensión en CA:

-Tensión de entrada: 220V+/-5% 50Hz -Condiciones de Trabajo: Temperatura 0°C-40°C -Humedad  Relativa: <80%

-Condiciones de Almacenaje: Temperatura -10°'C-70CC -Dimensiones: (L)380*(W)260*(H)170mm

2. índice técnico:
-Efectividad y precisión: CV 0.01%+3mV CC 0.1%+6mA -Efecto en Carga: cv o. 01%+lOmV (110A) ce o. l%+6mA(110A) ////// CV O. 01%+20mV(I>10A) CC O. l%+6mA(I>10A) -Ruido de Onda: cv: 3mVr. m. S ///// (5Hz-lMHz) CC lOmAr. m. s -Precisión de Tensión: ± 0.5% rdg+2bit -Precisión de Corriente: ± 0.5% rdg+2hit -Resolución de Display: ± 0.5%rdg+2hit -Testeo de alto Voltaje: Corriente de Fuga: ImA///

(Condiciones de testeo 1700VAC1 2s de entrada a tierra) -Resistencia de Aislante: Resistencia de aislamiento >7 MOhm Condiciones de Testeo 500VAC /5s input to land)

[image: image2.jpg]



1. Modelo del producto
9. Perilla de ajuste grueso de Voltaje

2. Display de Voltaje
10. Tecla de Encendido

3. Display de Corriente
11. Positivo (+)

4. Indicador de Corriente constante
12. Tierra (GND)

5 Indicador de Voltaje constante
13. Negativo (-)

6 Perilla de ajuste fino de Corriente

7 Perilla de ajuste grueso de Corriente

8. Perilla de ajuste fino de Voltaje

Modelo
TPR1530S     TPR3010S     TPR3020S    TPR6005S TPR6010S

Tensión regulable:     0-15V        0-30V
0-30V        0-60V 0-60V

Corriente regulable:    0-30A        0-10A
0-20A        0-5A 0-10A

INSTRUCCIONES

1. Notas:

· Entrada de CA

La entrada de CA debería ser 220V± 10%, 50Hz (Si está en la caja la indicación detrás puede indicar 110V+- 10% 60Hz)

· Dispersión de calor

No exceder 40°C de temperatura ambiente a la hora de usar el equipo, el ventilador en la parte posterior del instrumento debería tener el suficiente espacio para dispersar el calor.

· Sobretensión de salida

Cando se cambia el dispositivo de fuente, la salida de tensión no es mayor que el valor predeterminado.

· Protección contra sobrecalentamiento

Esta serie de equipos tienen la perfecta protección contra sobrecalentamiento, pueden trabajar bajo protección sin llevar a un sobrecalentamiento interno de los componentes ni quemar la fuente o el equipo adjunto.

2. Ajustando las opciones de corriente.
· Rotando la perilla de tensión, regulando la salida de 3v a 5v, usando un cable temporalmente puenteando las terminales (+) y (-).

· Rotando la perilla de control de tensión hasta que marque CC.

· Ajustar la perilla de corriente a la corriente deseada.

· Las protecciones contra sobrecarga no varían con la perilla de corriente.

· Retire el cable con el que está puenteando y ya puede comenzar a trabajar.

3. Características de Corriente/Voltaje constantes.
Esta serie de fuentes tienen una característica de corrientes/voltajes constantes, puede convertir modelos con voltaje constante, cambiar de carga con corriente/voltajeconstante y con corriente constante entre intersecciones. Por ejemplo, si la potencia de la carga trabaja en el modo de presión constante,hay tensión de salida estable. A medida que la carga decrece, la tensión de salida continuara estable hasta que alcance el valor de flujo limite por defecto. Para poder mantener la salida de la corriente de manera constante, la tensión de salida como 'de la conversión del LED indicador frontal. Similar a las corrientes y tensiones constantes de las conversiones automáticas cuando son reducidas con la carga.

4. Métodos de uso

· Pulsar el botón energía a la posición "OFF".

· Asegurar la tensión de entrada y conectar el equipo.

· Cuando esté conectado, encender el equipo pulsando a "ON".

· Ajustar los valores de tensión de salida al valor deseado y ajustar la corriente de salida de carga.(Ajustar a voluntad las perillas de tensión y corriente).

· Conecte la carga a la terminal Positiva "+" y a la terminal Negativa

· Cuando se realice una medición con altos requerimientos y precisión, las terminales de salida de "+" y "-" deben tener una conexión a tierra confiable, esto reducirá considerablemente el posible ruido que podría tener.

5. Cambio de Fusible:
Si el fusible se quema, el indicador de tensión o corriente se apaga, el equipo se apaga o deja de trabajar, es generalmente el fusible de la caja. No abra el equipo para identificar el fusible (es extraíble del lado de afuera). Al remplazado acuérdese de utilizar un fusible del mismo valor.

6. Instalación y uso:
La fuente de alimentación ATTEN producido por nuestra empresa ha utilizado el mundo contemporáneo logros tecnológicos avanzados. Después de diseño térmico exhaustivo y optimización de la estructura y se convierten en un dispositivo de función multiterminal único. Debido a esta categoría de dispositivos de función, series y normas raza difícil de contar, sus características funcionales y las propiedades físicas son diferentes. Así que en el mantenimiento de la instalación y el uso tienen muchas precauciones especiales, por lo que tomamos el siguiente estado:

1. Luego de desempacar el equipo, observe las especificaciones.

2. En la instalación, por favor complete un testeo completo del equipo y repetirlo antes de cada día de trabajo.
3. Para lograr completo disipado de calor, el equipo debería instalarse en un lugar con ventilación. Recomendamos no depositar nada sobre el equipo.

4. Este equipo es aplicable a la resistencia de carga, si se necesita dejar en carga capacitiva o inductiva debería darse prioridad en adelanto a la carga para resaltar la relación entre éstas.

5. Si el sistema falla enviar el equipo a la fábrica o distribuidor. La compañía actuara de acuerdo a la falla resultando en un arreglo o remplazo del equipo. El usuario no debería desarmar el equipo, esto solo obligaría a la compañía a realizar un testeo completo en busca de fallos en el equipo resultando en una pérdida de tiempo para ambos.

INSTRUMENTOS ATTEN

· Analizadores de Espectro • Fuentes de CC Regulables

· Osciloscopios Digitales • Generadores de Señal

· Estaciones de aire caliente • Estaciones de soldado de temperatura constante

· Instrumentos Electrónicos • Herramientas Electrónicas

ATTEN

SHENZHEN ATTEN TECHNOLOGY CO., LTD.

MFR Add: Building A29,Tanglang Industrial

Zone, Xill, Nanshan, Shenzhen.518055, R R. China

Tel: 86-755-8602 1373 8602 1372   Fax:86-755-8602 1337

http: //www.atten.com E-mail: atten@atten.com.cn
Descripción y foto del producto









