# C16-A
Visualizador de flujo por burbujas de hidrógeno
Recomendaciones Generales

## Seguridad en el uso de equipos suministrados por Armfield

Antes de proceder a instalar, poner en marcha u operar el equipo descrito en este manual de instrucciones, deseamos alertarte sobre posibles peligros para que puedas evitarlos.

Aunque está diseñado para un funcionamiento seguro, cualquier equipo de laboratorio puede implicar procesos o procedimientos que son potencialmente peligrosos. Los principales peligros potenciales asociados con este equipo en particular se enumeran a continuación:

- LESIONES POR MAL USO

- ENVENENAMIENTO POR MATERIALES TÓXICOS (P. ej. MERCURIO)

- LESIONES POR MANEJO INCORRECTO

- DAÑOS A LA ROPA

- RIESGO DE INFECCIÓN POR FALTA DE LIMPIEZA

- RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO

Se pueden evitar accidentes siempre que se dé mantenimiento regular al equipo y se informe a todos quienes lo usan de los peligros potenciales.

Mantené estas instrucciones y todos los documentos relacionados juntos, asegurándote de que sean legibles y fácilmente accesibles para todos los usuarios.

En este manual incluimos una lista de reglas generales, que no pretende ser exhaustiva, sino una orientación. Usá tu mejor criterio para mantener la seguridad y conservar las instalaciones en condiciones óptimas. Esta actitud será una buena previa de lo que se espera de vos en tu ejercicio profesional, y además permitirá que otros compañeros de cohortes posteriores sigan contando con las facilidades que te ofrece este laboratorio hoy.

¡Y no dejes de leer los puntos siguientes! ¡Todo este documento es importante!

## Consecuencias de no cumplir las normas de seguridad

El incumplimiento de las normas de seguridad descritas en este manual y las relativas al sentido común puede causar peligro a las personas, al medio ambiente y además dañar al propio banco.

No quites ningún dispositivo de seguridad antes de operar el equipo o mientras está funcionando.

Date una vuelta alrededor del equipo, observalo con atención y asegurate de que no exista ningún peligro evidente antes de encenderlo. Este tipo de precauciones debe hacerse un hábito para vos antes de usar cualquier dispositivo, no solo este, y te aseguramos que te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza en tu desempeño profesional.

El equipo debe inspeccionarse periódicamente a fondo para comprobar si hay daños y garantizar que todos los dispositivos de seguridad estén en buen estado de funcionamiento.

No introduzcas tus extremidades ni elementos que no sean los que estrictamente deben participar de los trabajos prácticos en el banco mientras esté en funcionamiento.

En caso de mal funcionamiento, peligro o falta de sistemas de seguridad adecuados, apagá el banco inmediatamente y dale aviso al cuerpo docente.

## Condiciones de uso previstas

El C16-A está diseñado para permitirte visualizar el flujo alrededor de diferentes objetos sumergidos en agua, utilizando una corriente de burbujas de hidrógeno generadas eléctricamente a partir de un alambre delgado.

Debés respetar los límites de temperatura, presión, capacidad, viscosidad y velocidad.

Este equipo no debe utilizarse en ambientes sujetos a la formación de atmósferas potencialmente explosivas.

## Seguridad química

La unidad está diseñada para utilizar agua limpia (desionizada o desmineralizada para evitar la acumulación de sarro debido a impurezas) durante el funcionamiento normal, pero la limpieza debe realizarse con regularidad como describimos en la sección de mantenimiento de este manual, que puede implicar el uso de detergentes/químicos.

Además, bajo ciertas condiciones que causan el crecimiento de algas, puede ser necesario usar desinfectantes o biocidas para evitar la posibilidad de infecciones transmitidas por el agua como describimos anteriormente.

## El Reglamento COSHH

### Reglamento de Control de Sustancias Peligrosas para la Salud (Reino Unido - 1988)

Las regulaciones COSHH del país del fabricante (Reino Unido) imponen a los empleadores el deber de proteger a los empleados y a otras personas de las sustancias utilizadas en el trabajo que puedan resultar peligrosas para la salud. Los consejos de esta reglamentación son completamente racionales y pueden resultarnos muy útiles aquí también, aún cuando no los tengamos como norma. La normativa exige que se realice una evaluación de todas las operaciones que puedan exponer a cualquier persona a sólidos, líquidos, polvos, vapores, gases o microorganismos peligrosos. También se le exige que introduzca procedimientos adecuados para la manipulación de estas sustancias y mantenga registros adecuados.

Dado que el equipo suministrado por Armfield Limited puede necesitar el uso de sustancias que pueden ser peligrosas (por ejemplo, líquidos de limpieza, productos químicos utilizados para demostraciones particulares, etc.), es esencial que el supervisor del laboratorio o alguna otra persona con autoridad sea responsable de implementar las normas COSHH.

Parte de las regulaciones anteriores tienen como objetivo garantizar que las Hojas de Datos de Seguridad y Salud relevantes estén disponibles para todas las sustancias peligrosas utilizadas en el laboratorio. Cualquier persona que utilice una sustancia peligrosa debe ser informada de lo siguiente:

- Datos físicos sobre la sustancia.

- Cualquier peligro de incendio o explosión.

- Cualquier peligro para la salud.

- Tratamiento adecuado de primeros auxilios.

- Cualquier peligro por reacción con otras sustancias.

- Cómo limpiar/eliminar el derrame.

- Medidas de protección adecuadas.

- Almacenamiento y manipulación adecuados.

Aunque es posible que estas regulaciones no sean aplicables aquí, recomendamos encarecidamente a todos los encargados que adopten un enfoque similar para la protección de los estudiantes que operan el equipo. También, por supuesto, han de considerar las regulaciones locales.

## Peligros transmitidos por el agua

El equipo descrito en este manual de instrucciones se usa con agua. El agua, bajo ciertas condiciones, puede crear un peligro para la salud debido a las infecciones por microorganismos dañinos.

Por ejemplo, la bacteria microscópica llamada Legionella Pneumophila se alimentará a cualquier escala de óxido, algas o lodos en el agua y se reproducirá rápidamente si la temperatura de la misma está entre 20 y 45°C.

Cualquier agua que contenga esta bacteria y que se rocíe o salpique creando gotitas suspendidas en el aire puede producir una forma de neumonía llamada enfermedad del legionario, que es potencialmente mortal.

La legionella no es el único microorganismo nocivo que puede infectar el agua, pero constituye un ejemplo útil de la necesidad de limpieza.

Según las regulaciones COSHH, se deben observar las siguientes precauciones:

- No se debe permitir que el agua contenida en el producto se estanque => el agua debe cambiarse periódicamente.

- El óxido, el lodo, las incrustaciones o las algas en las que puedan alimentarse los microorganismos deben eliminarse periódicamente => el equipo debe limpiarse periódicamente.

- Cuando sea posible, el agua debería mantenerse a una temperatura inferior a 20°C. Si esto no es posible, entonces se debe desinfectar el agua si es seguro y apropiado hacerlo. Tené en cuenta que pueden existir otros peligros al manipular los biocidas utilizados para desinfectar el agua.

- Se debe preparar un esquema para prevenir o controlar el riesgo incorporando todas las acciones enumeradas anteriormente.

Más detalles sobre la prevención de infecciones se encuentran en la publicación “The Control of Legionellosis including Legionnaires Disease” - Health and Safety Series booklet HS (G) 70. Al tiempo de publicacion de este manual, el texto puede bajarse gratuitamente desde:

https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l8.pdf

## Mantenimiento del equipo

- No desmontes el equipo antes de vaciarlo de agua (si corresponde). Incluso si todos los tubos están vacíos, es posible que quede algo de líquido en la unidad.

- Los fluidos pueden ser peligrosos para la salud humana y el medio ambiente y pueden estar muy calientes o fríos.

- Todos los trabajos de mantenimiento deben realizarse con la máquina aislada de la red eléctrica.

- Antes de iniciar el mantenimiento del equipo acordate de aislarlo del suministro eléctrico.

- Todos los dispositivos deben estar asegurados contra reinicio automático o accidental.

- Cuando sea posible, apagá el interruptor principal y desconectá el suministro eléctrico a la consola.

- En las situaciones particulares en las que sea necesario hacer funcionar el Equipo durante el mantenimiento, deben estar presentes al menos 2 personas para que, en caso de peligro, una persona pueda desconectar el suministro eléctrico o dar la alarma.

- Una vez finalizado el mantenimiento acordate de restablecer los dispositivos de seguridad y comprobar que se encuentran en buen estado de funcionamiento.

## Descripción general

Hemos diseñado el sistema de visualización de flujo de burbujas de hidrógeno C16-A para permitirte una fácil configuración y visualización de los complejos patrones de flujo asociados con el agua que fluye al vadear objetos sólidos.

La técnica de la burbuja de hidrógeno para la visualización del flujo está bien establecida y es particularmente útil para trabajos de laboratorio y salas de conferencias.

Una corriente de pequeñas burbujas de hidrógeno marca con precisión por dónde pasa el agua y muestra claramente cualquier cambio de dirección a medida que fluye alrededor de los objetos en su camino.

Hemos tenido muy en cuenta el tema de la portabilidad. Este modelo presenta una consola de control electrónico que incorpora controles digitales mejorados y una rutina para la limpieza de los filamentos.

El tanque cuenta con un sistema de montaje de filamentos e iluminación LED de bajo voltaje doble faz que produce una brillante iluminación de las burbujas.

Hemos puesto un gran cuidado en la suavización del flujo de agua para que sea auténticamnte laminar; un diseño que permite que el sistema dependa menos del acondicionamiento del agua con sales o abrillantadores que otros modelos.

Está disponible un soporte de cámara opcional C16-11. Tiene un bastidor independiente que permite montar una cámara fotográfica, una cámara de vídeo o una cámara web adecuada sobre el tanque de flujo para poder registrar los patrones de flujo. para reproducirlo más tarde o mostrarlo en vivo ante un grupo grande de estudiantes utilizando un monitor/pantalla independiente (opcionales).

## Diagramas

## Descripción

Cuando sea necesario, consultá los diagramas numerados.

Este sistema de visualización de flujo de burbujas de hidrógeno es compacto, se usa sobremesa, es autónomo y solo requiere conexión a un suministro eléctrico y un llenado inicial con agua limpia.

Los principales elementos suministrados son el tanque de flujo, una consola de control electrónico independiente y un conjunto completo de modelos de visualización de flujo construidos con acrílico transparente.

La parte superior del tanque de flujo (1) está fabricada con fibra de vidrio para conseguir mayor durabilidad e incorpora una sección de trabajo ancha y poco profunda con un lecho plano de acrílico negro (8) para estudios de visualización de flujo.

Los pies ajustables en la parte inferior del tanque de flujo permiten nivelar el lecho de la sección de trabajo en sentido transversal y longitudinal.

Un depósito de agua en la base del tanque incorpora una bomba sumergible de bajo voltaje con una unidad de accionamiento de fluido especialmente diseñada que hace circular agua a través de la sección de trabajo sin fuertes turbulencias.

El flujo suave de agua se ve favorecido por un sistema de filtro y un homogeneizador de flujo en forma de panal (13) en el extremo de entrada y una placa deflectora (6) en el extremo de descarga de la sección de trabajo.

La velocidad del agua se varía ajustando la velocidad de la bomba y la profundidad en la sección de trabajo se cambia mediante un juego de topes en la descarga del vertedero (7).

Los modelos acrílicos como la sección aerodinámica (9) y cilindros de diferente diámetro se ubican sobre un pilar portamodelos (10) colocado en el centro de la sección de trabajo y retenido en la posición requerida mediante una tuerca moleteada (11) que ajusta la parte superior.

Una fila de LEDs de alta intensidad (5) se alinea a cada lado del tanque a lo largo de la sección de trabajo.

Estos LED producen una cortina de luz plana, justo debajo de la superficie del agua, que ilumina las burbujas de hidrógeno, ayudando a visualizar los patrones de flujo.

La intensidad de la luz es adecuada para la visualización simultánea de cuatro o cinco estudiantes o para la grabación fotográfica con una cámara fotográfica digital, una cámara de video o una webcam. Hay disponible un soporte de cámara opcional (código de pedido C16-11) que permite montar una cámara adecuada encima del tanque de flujo (cámara no incluida).

Las burbujas de hidrógeno se producen mediante un fino alambre catódico de platino/iridio (12) que se encuentra debajo de la superficie del agua y es normal a la dirección del flujo.

El cable se mantiene tensado mediante un soporte de horquilla que se suministra en tres anchos y se mantiene en la posición requerida mediante un soporte aislante ajustable (3) que minimiza la perturbación del flujo de agua.

El circuito eléctrico se completa con un ánodo (2) que se incorpora al canal.

Las burbujas de hidrógeno se pueden producir con agua de la canilla sin necesidad de aditivos. Sin embargo, puede ser necesario agregar sal de Glauber (suministrada con la unidad) o un abrillantador común para lavavajillas cuando se quieran hacer estudios detallados.

La consola de control electrónico proporciona todos los servicios eléctricos necesarios para el tanque de flujo e incorpora el generador de burbujas de hidrógeno.

Todos los parámetros de funcionamiento se muestran en un diplay (14).

Se incluyen perillas de control para la bomba de agua (18) y el generador de burbujas de hidrógeno: duración del pulso (15) y duración del espacio (16).

El tamaño de las burbujas de hidrógeno se puede variar ajustando la corriente al cable catódico a través del control de corriente (17).

El generador es del tipo de corriente constante: ajusta automáticamente el voltaje para compensar los cambios en la resistencia del circuito.

El generador puede producir un flujo continuo de burbujas si es necesario (la duración del espacio se establece al mínimo). Sin embargo, para ayudar a la visualización y permitir que se realicen mediciones cuantitativas, las burbujas se pueden "encender" y "apagar" en una serie de pulsos, siendo los pulsos y los espacios variables de forma independiente y continua con ambos tiempos indicados en la pantalla.

La "limpieza" del cable del cátodo proporciona una corriente inversa que elimina las burbujas del filamento. Se accede al ciclo de limpieza a través de la consola con una duración predeterminada de 30 segundos, sin embargo, este tiempo también es ajustable por el usuario.

Los siguientes modelos para estudios de visualización de flujo, están hechos de acrílico transparente pulido y son suministrados en un recipiente protector:

- Par de guías rectas de 330 mm de largo.

- Par de bloques espaciadores para guías rectas (PVC gris).

- Par de bloques con extremos redondeados.

- Cuatro cilindros de 6, 12, 19 y 25 mm de diámetro.

- Sección de perfil aerodinámico.

- Placa plana con extremo redondeado.

- Prisma rectangular de 70 x 40 x 25 mm.

- Placa curva.

Incluimos también un juego de herramientas y accesorios auxiliares que consta de:

- Destornillador Torx.

- Esmalte de uñas (para aislar).

- Alambre catódico de repuesto.

- Cepillo de pelo de camello para limpiar el alambre.

- 1kg de Sulfato de Sodio Decahidratado (Sal de Glauber) para acondicionar el agua (sólo necesario para estudios detallados)

## Instalación

### Aviso

Antes de operar el equipo, se debe desembalar, ensamblar e instalar como describimos en los pasos que siguen. El uso seguro del equipo depende de seguir el procedimiento de instalación correcto.

### Suministro eléctrico

El equipo requiere conexión a un suministro eléctrico monofásico protegido con fusibles.

El suministro eléctrico estándar para este equipo es 220/240V, 50Hz.

Comprobá que el voltaje y la frecuencia del suministro eléctrico coincidan con la etiqueta adherida al cable de alimentación del equipo.

La conexión al cable de alimentación debe realizarse de la siguiente manera:

- VERDE/AMARILLO: TIERRA

- MARRON: VIVO (PATEA)

- CELESTE: NEUTRO

Clasificación del fusible: 2 A.

Nota: el interruptor selector de voltaje en la parte trasera de la consola debe permanecer en la posición 240V.

### Instalación del equipo

Cuando sea necesario, consultá los diagramas numerados.

- Retirá con cuidado todos los materiales de embalaje del tanque de visualización de flujo (1).

- Asegurate de que el tanque esté libre de polvo y materias extrañas limpiándolo con un paño limpio y sin pelusas.

- Limpiá con un paño húmedo si es necesario, pero no uses detergente, ya que afectará negativamente el funcionamiento del sistema de visualización de flujo.

- Colocá el tanque de visualización de flujo sobre una superficie firme, nivelada y libre de vibraciones. Cuando el tanque esté correctamente orientado, la etiqueta "Armfield" debe estar en la pared frontal del tanque con la bomba sumergible en el extremo derecho.

- Ajustá las patas en la parte inferior para nivelar el tanque longitudinal y transversalmente usando un nivel de burbuja en la base de acrílico negro (8) de la sección de trabajo.

- Asegurate de que el extremo del tubo de drenaje esté colocado adecuadamente en el extremo/parte trasera del equipo para que se pueda drenar el agua del tanque de flujo cuando sea necesario.

- Colocá el conjunto de filtro/luz (13) en el extremo aguas arriba (extremo izquierdo) de la sección de trabajo.

- Colocá un vertedero (7) en las ranuras de ubicación en el extremo aguas abajo (extremo derecho) de la sección de trabajo.

- Enroscá el pilar portamodelos (10) en el orificio roscado de la base de la sección de trabajo.

- Fijá sin apretar el tornillo moleteado (11) a la parte superior del pilar.

- Colocá la placa deflectora (6) (si es necesario) en el extremo aguas abajo del tanque sobre la parte superior del cuerpo de la bomba. Nota: la placa deflectora se fija en su posición mediante dos tornillos Torx (destornillador Torx suministrado). Es importante que la placa deflectora esté en posición durante la operación para ayudar al flujo suave de agua alrededor del tanque.

- Ubicá la consola eléctrica en una posición conveniente al lado del tanque de visualización de flujo, en el extremo de la bomba (extremo derecho). Asegurate de que la posición permita alcanzar los controles mientras se utiliza el tanque de visualización de flujo.

- Comprobá que el disyuntor difrencial de seguridad en la parte trasera de la consola esté en estado ON y luego conectá el cable de alimentación a la toma de entrada de red (26).

### Puesta en servicio

Cuando sea necesario, consulta los diagramas numerados.

- Conectá el enchufe Amfenol de 12 vías al conector del tanque (27). Este conector contiene la alimentación a la bomba, las luces y la sonda.

- Llená gradualmente el tanque de visualización de flujo con agua limpia y fría vertiéndola sobre la placa deflectora (6). Llenácon agua hasta que el nivel esté ligeramente por encima de la parte superior del vertedero (7).

- Nota: la altura del agua es importante. Si el nivel es demasiado bajo el agua no fluirá. Si el nivel es demasiado alto, el vertedero no controlará la profundidad en la sección de trabajo.

- El generador de burbujas de hidrógeno normalmente funcionará con agua corriente. Sin embargo, si el agua es especialmente pura o se necesitan burbujas con una alta densidad de corriente (sólo necesaria para fines de investigación), será necesario aumentar la conductividad del agua utilizando sal. Si esto es necesario, prepará un electrolito disolviendo 250 gramos de sulfato de sodio NA2SO4.10H20, comúnmente conocido como sal de Glauber (suministrada con el equipo) en un vaso de precipitados que contenga agua tibia. Revolvé hasta que la sal se disuelva por completo y luego agregala al agua del tanque.

- Limpiá el hilo de platino (12) utilizando un disolvente como acetona para eliminar todo resto de grasa o suciedad (¡y tené mucho cuidado porque el hilo es muy frágil).

- Instalá el más pequeño de los portaelectrodos (4) en el soporte (3) y aseguralo en su posición ajustando la mariposa. Las puntas del soporte apuntarán hacia abajo. Cuando está correctamente ajustado, el alambre de platino debe quedar justo debajo y paralelo a la superficie del agua.

- Conectá la pinza de cocodrilo del cable de conexión negro al metal desnudo en la parte superior del portaelectrodos (4).

- Conectá la pinza de cocodrilo del cable de conexión rojo al soporte metálico del filtro (2).

- Nota: es esencial que se respete esta orientación de las conexiones; de lo contrario, se generará oxígeno en el cable del cátodo y dichas burbujas serán inútilmente grandes e incontrolables para la visualización del flujo.

- Conectá el cable de red de la consola al suministro eléctrico.

- Comprobá que el disyunor diferfencial de seguridad esté encendido en la parte posterior de la consola.

- Apretá el botón "Prueba" en el DISYUNTOR DIFERENCIAL DE SEGURIDAD y asegurate de que el mismo se apague. Si el disyuntor no se dispara, entonces la unidad no debe utilizarse hasta que la revise un electricista competente. Volvé a encender el disyuntor subiendo su palanca hasta que haga clic.

- Encendé la consola (19) desde el panel frontal y fíjate que la pantalla (14) se ilumine y muestre las configuraciones predeterminadas para Pulso, Espacio y Corriente de sonda.

- Asegurate de que el cable de platino (12) de la sonda esté debajo de la superficie del agua y luego apretá el botón INICIO (22). La duración máxima para Pulso (15) es de 5000 ms y para Espacio (16) es de 4750 ms. La bomba estará a velocidad mínima (apagada).

- Aumentá la velocidad de la bomba gradualmente girando la perilla rotulada PUMP (18) en sentido horario. El ajuste de velocidad de la bomba se indica en la pantalla. Ajustá la velocidad de la bomba al máximo y permití que el sistema purgue el aire. El agua debe fluir a través de la sección de trabajo y descargarse sobre el vertedero en el extremo derecho del tanque. Si el agua no circula, verificá que el nivel esté ligeramente por encima del vertedero de descarga. Ajustá el nivel del agua si es necesario. Cuando el banco esté cebado, observá que la velocidad de la bomba cambia en la pantalla y confirmá que la velocidad también ha cambiado.

- Aumentá la corriente de la sonda a 20 mA girando el control giratorio CURRENT (17) en sentido horario hasta que la pantalla muestre 20 mA. Las burbujas ahora deberían ser claramente visibles con ráfagas y espacios cortos. VaríÁ el control PULSE (15) y el control SPACE (16) y observá que el patrón de burbujas cambia.

- Apretá el botón STOP (21) para apagar la bomba y el generador de burbujas.

- Apagar la consola electrónica mediante el interruptor general (19).

- El equipo se encuentra puesto en servicio y listo para su uso con los distintos modelos para estudios de visualización de flujo.

### Notas sobre el uso del generador de burbujas

El tamaño de las burbujas de hidrógeno es muy importante. Si las burbujas son demasiado grandes, subirán a la superficie y no seguirán los patrones de flujo necesarios. Si las burbujas son demasiado pequeñas, se volverán invisibles.

El tamaño de las burbujas está controlado por la corriente que fluye a través del alambre del electrodo. Esto se puede ajustar girando la perilla de control actual (17) en la consola. La corriente que circula se indica en la pantalla digital (14). El ajuste óptimo debe ser de aproximadamente 0,5 amperios por metro de cable de electrodo expuesto. Esto significa las siguientes configuraciones aproximadas:

- Longitud del electrodo de 35 mm - 20 mA

- Longitud del electrodo de 50 mm - 25 mA

- Longitud del electrodo de 75 mm - 40 mA

La corriente que fluye a través del electrodo se mantiene automáticamente en el valor establecido variando el voltaje para adaptarse a cualquier cambio en la resistencia. Si la resistencia es demasiado alta o se solicita una configuración de corriente demasiado alta, se mostrará el mensaje "Resistencia de bucle alta".

El pulso de las burbujas permite ver ciertos patrones de flujo con más claridad de lo que es posible con una corriente continua.

La duración de cada pulso y la duración entre pulsos son totalmente ajustables. Estas duraciones se indican en la pantalla digital (14).

La calibración de los impulsos permite determinar velocidades locales en diferentes posiciones alrededor de un modelo mediante mediciones simples en la sección de trabajo. El uso de fotografías fijas en combinación con pulsos calibrados proporciona un medio poderoso para analizar patrones de flujo.

## Operación

Cuando sea necesario, consulta los diagramas numerados.

### Operación de la consola eléctrica

- La alimentación de red se conecta a la consola a través de una toma IEC (25) en el panel trasero utilizando el cable eléctrico suministrado. Un DISYUNTOR DIFERENCIAL DE SEGURIDAD montado en el panel trasero de la consola protege al operador en caso de fallo eléctrico.

- El DISYUNTOR DIFERENCIAL debe comprobarse a intervalos regulares pulsando el botón de prueba.

- El DISYUNTOR debe estar encendido para que la unidad funcione.

### Interruptor de red

- La consola se enciende y apaga mediante el interruptor de encendido/apagado (19) en la parte frontal de la consola.

### Operación del equipo

- Cuando la unidad se enciende por primera vez a través del interruptor principal (25), realiza una autoverificación y luego muestra una configuración predeterminada.

- La corriente de la sonda se establecerá al mínimo. Se encenderán los LED de alta intensidad de la fuente de luz.

- Cuando se presiona el botón INICIO (22), el generador de burbujas comenzará con la configuración predeterminada: los indicadores de pulso (24) y bomba (23) se iluminarán.

- La bomba se encenderá pero permanecerá a la velocidad mínima (sin flujo de agua) hasta que se aumentá la velocidad usando el control PUMP (18). La corriente de la sonda se puede variar usando el control CURRENT (17).

- Al presionar el botón STOP (21) se detendrá la generación de burbujas y también la bomba.

#### Bomba

- La bomba se enciende automáticamente cuando se presiona el botón START (23) en la consola, pero la bomba se configura automáticamente a la velocidad mínima (sin flujo de agua) hasta que el control giratorio BOMBA (18) se ajusta para proporcionar la velocidad requerida a la circulación.

- Girar el control en sentido horario aumenta la velocidad de la bomba. Girar el control en el sentido contrario a las agujas del reloj disminuye la velocidad de la bomba. Mostramos la configuración de la bomba en la pantalla digital. Esto permite ajustar el flujo de agua para dar la velocidad requerida en la sección de trabajo.

#### Luz (LED de alta intensidad)

- El enchufe Amfenol de 12 vías suministrado con la unidad se conecta al conector del tanque (27) en la parte posterior de la consola que contiene la energía para la bomba, las luces y la sonda. Los LEDs montados en ambos lados son LED de alta intensidad de 12 V que se encienden cuando se enciende el botón de encendido (19).

#### Generación de burbujas

Las perillas PULSE (15), SPACE (16) y CURRENT (17) en el frente de la consola están asociadas con la generación ráfagas de burbujas de hidrógeno. La función del generador es producir burbujas de hidrógeno en una serie de impulsos con períodos variables de encendido (duración del impulso) y apagado (duración del espacio). La relación entre los tiempos se llama habitualmente “duty cycle” o “ciclo de trabajo” y se la expresa como un porcentaje. La posibilidad de pulsar las burbujas, en lugar de acometer una generación continua, permite una mejor visualización del flujo y también permite tomar mediciones cuantitativas. Tanto la duración del pulso como la del espacio se pueden ajustar a 5000 ms y 4750 ms respectivamente.

El generador de burbujas se enciende automáticamente cuando se presiona el botón START (22). La corriente se puede variar para cambiar el tamaño de las burbujas de hidrógeno usando el control CORRIENTE (17). El indicador de Pulso (24) y Bomba (23) se ilumina cuando se presiona el botón INICIO (22).

Las conexiones de las sondas se incluyen en el conector Amfenol de 12 vías suministrado con el equipo que se conecta en la parte trasera de la consola eléctrica. Asegurándote de que la polaridad sea correcta, el cátodo (pinza de cocodrilo negra) debe conectarse al metal desnudo en la parte superior del portaelectrodos (4) y el ánodo (pinza de cocodrilo roja) al soporte metálico del filtro (2) para la correcta generación de burbujas de hidrógeno.

Nota: si hay una resistencia alta a través del agua o el control de CORRIENTE está demasiado alto, se mostrará el mensaje "Error de sonda". Verificá las conexiones eléctricas al ánodo y al cátodo y bajá el ajuste de corriente a 10 mA. Si el mensaje persiste será necesario reducir la resistencia del agua añadiendo un electrolito (ver apartado Puesta en servicio de este manual). En circunstancias normales, esto no debería ser necesario y se deberían producir burbujas de hidrógeno satisfactorias utilizando agua de la canilla sin añadir sal.

#### Despejar

Se debe detener la generación de burbujas de hidrógeno presionando (21) antes de invertir la polaridad para limpiar el alambre de platino (12) presionando Clean (20).

La duración de la limpieza se establece en 30 segundos y la corriente de la sonda se establece en 25 mA de forma predeterminada.

Para cambiar la configuración predeterminada anterior, conectá el USB suministrado a una PC, abrí el software Tera Term e ingresá los siguientes comandos.

Tiempo de limpieza: CT,xx donde xx= 10 a 1200 segundos

Valor de limpieza: CV,xx donde xx= 0 a 10 (puntero de la tabla siguiente)

Tabla = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mA

### Especificaciones técnicas

Generador de pulsos:

Rango de 0 a 4750 ms (períodos de encendido y apagado)

Fuente de luz: LED de alta intensidad de 12 V

Cátodos: Longitudes de 35, 50 y 75 mm.

Capacidad del tanque de flujo: 20 litros (nominales)

Rango de generador de corriente: 0 a 50mA

Dimensiones de la sección de trabajo: 425 x 285 x 36 mm

Clasificación del motor de la bomba:

50 vatios

3,15 amperios a 12 Vcc

### Accesorios opcionales: soporte para cámara C16-11

Consiste en un bastidor ajustable que permite montar una cámara fotográfica, una cámara de video o una webcam suministradas por el usuario sobre el tanque de flujo.

Los patrones de flujo en el tanque se pueden grabar para reproducirlos más tarde o mostrarse en vivo a un grupo grande de estudiantes usando un monitor o pantalla apropiado.

El soporte de la cámara consta de 3 varillas, conectadas entre sí mediante abrazaderas de 2 vías, con un tornillo de trípode estándar que incorpora una rótula.

El bloque rectangular se fija a dos insertos roscados en la pared trasera del tanque de flujo usando los tornillos suministrados. La varilla más larga se inserta verticalmente en el bloque rectangular y se asegura apretando las fijaciones en la pared del tanque. La varilla de tamaño mediano se sujeta a la varilla vertical a la altura requerida y se ubica horizontalmente, a través del tanque.

La cámara a utilizar se fija al extremo de la varilla más corta mediante el casquillo para trípode estándar. Luego, esta varilla se sujeta a la varilla horizontal para que la cámara esté en la posición requerida. La altura y posición de la cámara se pueden ajustar aflojando la abrazadera adecuada. La orientación de la cámara se puede ajustar aflojando la rótula.

Se obtendrán mejores resultados si la cámara se ubica justo encima de la posición de visualización normal con la lente apuntando hacia la parte trasera del tanque de flujo de modo que las burbujas de hidrógeno sean iluminadas desde atrás por la fuente de luz sumergida.

## Especificaciones del equipo

### Dimensiones generales

#### Consola eléctrica:

261 x 300 x 134,5 mm

#### Tanque de flujo:

362 x 846 x 215 mm (altura ajustable)

### Ubicación

El equipo está diseñado para montaje en banco sobre una superficie firme y nivelada, evitando áreas de vibración excesiva.

Es autónomo y no requiere conexión permanente a un suministro de agua. Necesitarás agua limpia para llenar y reponer el tanque.

### Condiciones ambientales

Este equipo ha sido diseñado para funcionar en las condiciones ambientales listadas a continuación. La operación fuera de estas condiciones puede resultar en una reducción del rendimiento, daños al equipo y/o peligro para el operador.

- Uso en interiores

- Altitud hasta 2000 m

- Temperatura de 5 °C a 40 °C

- Humedad relativa máxima 80 % para temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo linealmente hasta 50 % de humedad relativa a 40 °C

- Fluctuaciones de la tensión de alimentación de red de hasta ±10% de la tensión nominal

- Sobretensiones transitorias típicamente presentes en la red eléctrica. Nota: el nivel normal de sobretensiones transitorias es la categoría II de resistencia al impulso (sobretensión) de IEC 60364-4-443

- Grado de contaminación 2. Normalmente sólo se produce contaminación no conductiva. Es de esperarse una conductividad temporal causada por la condensación

- Típico de un ambiente de oficina o laboratorio.

## Mantenimiento de rutina

### Responsabilidad

Para preservar la vida útil y el funcionamiento eficiente del equipo, es importante que reciba mantenimiento adecuado. El mantenimiento regular del equipo es responsabilidad del usuario final y debe ser realizado por personal calificado que comprenda su funcionamiento.

Además del mantenimiento regular, te conviene observar las siguientes notas:

- Para una visualización óptima del flujo, el agua debe mantenerse libre de partículas de polvo. Cuando no esté en uso, el tanque de flujo debe cubrirse con una lona antipolvo.

- Si el agua se contamina debés reemplazarla con agua limpia. Tendrás que añadir una sal neutra como describimos en la sección "Puesta en servicio".

- Un aislamiento deficiente del marco en 'U' que soporta el cable catódico puede afectar seriamente la calidad de la generación de burbujas. Asegurate de que el aislamiento se mantenga y se extienda por encima del nivel del agua. Cualquier rotura en el aislamiento se puede cubrir con laca de celulosa o acetato de amilo (esmalte de uñas).

Si el cable del cátodo se rompe, lo podés reemplazar soldando con cuidado una nueva longitud a lo largo del marco en 'U' mientras se mantienen las patas del marco en 'U' ligeramente comprimidas. El alambre debe desengrasarse con un disolvente adecuado, como por ejemplo acetona. Luego se debe aislar el marco en 'U' como describimos anteriormente.

La especificación del cable de repuesto es la siguiente:

- Material - 10% iridio / 90% platino

- Diámetro - 0,05 mm

Los distintos circuitos dentro de la consola están todos protegidos por un fusible. Si el fusible falla durante el funcionamiento, debés reemplazarlo por un fusible de la misma clasificación, como indicamos a continuación:

- Entrada de red (parte trasera de la consola): 5 A, 250 V, 25 mm de largo

Nota: el interruptor selector de voltaje en la parte posterior de la consola debe permanecer en la posición correcta para adaptarse al suministro eléctrico local, es decir, 120 V o 240 V, según corresponda.

## Marco general para todos los trabajos prácticos sugeridos

### La técnica avanzada de la burbuja de hidrógeno

El sistema de visualización de flujo de burbujas Armfield C16-A fue diseñado desde el principio para permitir a docentes y estudiantes realizar experimentos utilizando lo que probablemente sea el método de visualización de flujo más flexible jamás ideado.

A través de esta técnica se producen pequeñas burbujas de hidrógeno en agua mediante electrólisis en un cátodo de alambre fino.

Mediante una cuidadosa iluminación se pueden observar los caminos que estos van trazando al ser arrastrados por la corriente.

Debido al pequeño tamaño de las burbujas, de entre 0,00125 y 0,05 mm de diámetro, su tasa de ascenso debido a la flotabilidad natural del gas ligero es pequeña en comparación con la tasa promedio de flujo observada (aquí también se aplica Stokes…).

Por este motivo, la visualización del flujo obtenida es suficientemente precisa para muchos propósitos y, en particular, para el estudio -en gran medida cualitativo- de los principios de mecánica de los fluidos que se describen en estos archivos.

Para ponderar con más detalle los efectos de la flotabilidad, te recomendamos revisar a los artículos que citamos al final de esta sección, dedicados específicamente a esta técnica.

Los méritos de la técnica se vuelven obvios una vez que uno la ha visto en acción. En circunstancias adecuadas, se pueden observar líneas de corriente, perfiles de velocidad e incluso la distorsión de los elementos fluidos utilizando el cátodo apropiado y controlando la corriente eléctrica que produce las burbujas.

La facilidad con la que se pueden cambiar los modelos y la casi total ausencia de perturbaciones en el flujo causadas por el alambre que genera las burbujas vuelven más atractivo aún a este método de visualización de flujos.

El modelo C16-A contiene una fuente de corriente eléctrica programable y pulsante, que te permitirá variar la duración de los tiempos de encendido y apagado de la corriente de forma independiente. De esta manera, podrás ajustar fácilmente la anchura a lo largo de la corriente de una banda de burbujas y el espacio entre bandas sucesivas, lo que aumenta enormemente la calidad de cualquier observación.

### Lecturas adicionales que te sugerimos

Estos artículos se ocupan principalmente de la técnica de visualización de flujo con burbujas de hidrógeno y te los recomendamos calurosamente si querés usar esta técnica de manera cuantitativa.

- F. A. Schraub, S. J. Kilne et al., Journal of Basic Engineering D87, páginas 429-444, (1965)

- W. Davies y R. W. Fox, Journal of Basic Engineering D88, páginas 771-781, (1967)

Al final de la descripción de cada uno de los diversos conjuntos de experimentos hacemos referencia a capítulos específicos de los siguientes libros de texto, y te recomendamos nuevamente estudiar el tema más profundamente en cualquiera de estos libros, u otros que encuentres. Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva.

- Principios de mecánica de fluidos, W. H. Li y S. H. Lam, Addison-Wesley Publishing Co.

- Ingeniería de mecánica de fluidos, R. M. Olson, International Textbook Co.

- Mecánica de fluidos, R. H. F. Pao, John Wiley and Sons, Inc.

- Fundamentos de la dinámica de fluidos, L. Prandtl, Hafner Publishing Co.

- Mecánica de fluidos básica, J. Lister Robinson, McGraw-Hill Book Co.

- Dinámica de fluidos, D. E. Rutherford, Interscience Publishers Inc.

- Teoría de la capa límite, H. Schlichting, McGraw-Hill Book Co.

- Dinámica y termodinámica del flujo de fluidos compresibles, volumen 1, A. H. Shapiro, The Ronald Press Co.

- Mecánica de fluidos elementales, J. K. Vennard, John Wiley and Sons Inc.

### La técnica de la burbuja de hidrógeno

#### ¿Cómo obtener una buena visualización del flujo?

Probablemente el factor más importante para una buena visualización del flujo con la técnica de la burbuja de hidrógeno es la iluminación.

La fuente de luz suministrada con el C16-A garantiza buenos resultados, suponiendo que se produzcan burbujas adecuadas en el cátodo, al producir una cortina de luz aproximadamente paralela a la superficie del agua y justo por debajo de su superficie.

Para conseguir una buena visualización del flujo, se precisa una gran cantidad de burbujas pequeñas del mismo tamaño.

Los factores más importantes que influyen en el tamaño de las burbujas son:

- Densidad de corriente eléctrica;

- La naturaleza de la solución acuosa;

- El tamaño del alambre catódico;

- La velocidad del flujo que pasa por el alambre.

#### Densidad de corriente eléctrica

El volumen de hidrógeno producido en un cátodo es directamente proporcional a la corriente eléctrica suministrada al cable.

El número y tamaño de las burbujas producidas es independiente del voltaje aplicado, excepto en la medida en que la corriente es proporcional al voltaje, como lo es en todo el rango de densidades de corriente que probablemente se utilizarán en este trabajo.

La relación precisa entre la corriente y el voltaje es función de la conductividad del agua y la geometría del campo que se estudia.

La conductividad del agua a la corriente puede variar al menos un orden de magnitud dependiendo de su origen, pero la conductividad se puede ajustar añadiendo un electrolito adecuado.

Existe una relación complicada y no completamente comprendida entre el tamaño de la burbuja y la densidad de corriente eléctrica (definida esta última como la corriente por unidad de área de superficie del alambre) que depende notablemente del diámetro del alambre.

Si limitamos la discusión a los tamaños de alambre que probablemente se usarán en la práctica (fíjate más abajo en la sección 'Diámetro del alambre catódico'), es decir, de 0,025 a 0,125 mm de diámetro, entonces el tamaño de la burbuja será aproximadamente proporcional a la densidad de corriente.

La “linealidad” de la relación caduca al aumentar el diámetro del cable y la densidad de corriente.

## Solución acuosa

Para estudios normales de visualización de flujo, podrás usar agua corriente de la canilla en el C16-A sin necesidad de añadir sal.

Para hacer estudios más avanzados, puede resultarte necesario acondicionar el agua como describiremos a continuación.

Ésta es probablemente la variable individual más importante. Como indicamos anteriormente, el agua de la canilla puede tener una amplia gama de conductividades (según qué tan duro o blando sea tu suministro), sin embargo, existen también otros parámetros importantes involucrados.

En general, la adición de un ácido al agua aumentará el diámetro de las burbujas producidas con una misma densidad de corriente eléctrica, mientras que un álcali lo reducirá.

Sin embargo, para hacer más fácil el manejo, en general se prefieren aditivos con pH neutro. Habitualmente se usan bromuro de sodio o sulfato de sodio. Su efecto reducir la pendiente de la curva que relaciona el tamaño de la burbuja con la densidad de corriente.

Esto permite utilizar una corriente total mayor y generar un mayor volumen de gas sin un aumentar en el tamaño de las burbujas individuales.

Un efecto secundario muy beneficioso de estos aditivos es aumentará también la uniformidad del tamaño de las burbujas producidas por todos los tramos del alambre.

Las concentraciones del orden de 1 g por litro ya producirán una mejora, pero para estudios finos se recomiendan 25 g por litro o más.

Se ha descubierto que el tamaño de la burbuja producida depende en gran medida de la naturaleza precisa de la estructura del agua, es decir, de las características del enlace de hidrógeno interno.

En general, un rompe-estructuras, como el perclorato de potasio, reducirá el tamaño de las burbujas, mientras que un formador de estructuras lo aumentará.

Este efecto es particularmente notable con ciertos alcoholes donde pequeñas variaciones tanto en la temperatura como en la concentración pueden duplicar el tamaño de la burbuja producida.

Un resultado importante desde el punto de vista del experimentador es que cantidades muy pequeñas de detergente pueden tener el efecto de aumentar espectacularmente el tamaño de las burbujas (cosa que no queremos, claro).

Por esto que que te recomendamos nunca detergentes para limpiar el canal del Modelo C16-A.

#### Diámetro del alambre catódico

En general, cuanto menor sea el diámetro del alambre, mejor.

El tamaño adoptado es un compromiso entre la resistencia mecánica y el tamaño de burbuja resultante.

El diámetro máximo que se puede usar en la práctica es de 0,125 mm. Esto producirá burbujas de aproximadamente 0,05 mm de diámetro cuando uses una alta concentración de uno de los aditivos recomendados y una densidad de corriente por la solución de 1,55e3 A/m2 (0,63 amperios por m de cable).

El tamaño es aceptable a velocidades de fluido del orden de 150 mm por segundo. o superior.

Sin embargo, el diámetro de alambre óptimo es de tan solo 0,05 mm. La resistencia del alambre de acero inoxidable de este tamaño es más que adecuada y una aleación de 10% de iridio/90% de platino es suficiente para todos, excepto para los operadores más torpes.

Este último material tiene la ventaja de que puede soldarse fácilmente de forma blanda, por lo que se lo prefiere en la mayoría de circunstancias.

Con una alta concentración de sulfato de sodio y utilizando densidades de corriente de aproximadamente en la solución de 1,55e3 a 3,1e3 A/m2 (0,24 a 0,48 A/m de alambre), el tamaño probable de la burbuja producida por un alambre de 0,05 mm de diámetro será de 0,025 a 0,037 mm de diámetro. Este es el rango de tamaños de burbujas que se han considerado aceptables para la visualización cualitativa en los experimentos descritos en esta sección.

#### Velocidad del flujo que pasa por el cable

El tamaño de la burbuja producida en un alambre de 0,05 mm de diámetro tiende a ser independiente de la velocidad del flujo medio que pasa por el alambre siempre que viaje a más de unos 50 mm/s. Por debajo de esta velocidad hay un ligero aumento en el tamaño de las burbujas que alcanza un máximo en el agua quieta. Normalmente, el cambio será de uno 0,025 mm con el flujo a 50 mm/s a 0,03 mm en condiciones estáticas.

El efecto más importante de la velocidad del flujo es el tamaño máximo tolerable de la burbuja. Esto se debe a que los efectos de flotabilidad se vuelven cada vez más importantes a medida que se reduce la velocidad del flujo.

Para el tipo de trabajo cualitativo realizado en el curso de los experimentos descritos en este documento, es suficiente juzgar a simple vista cuando la tasa de aumento es inaceptable.

La mayoría de los experimentos se llevarán a cabo a velocidades de flujo de 25 mm/s o superiores y, para ello, son aceptables burbujas de 0,038 mm de diámetro.

Esto significa una corriente de unos 0,48 amperios/metro de cable. A velocidades superiores a los 150 mm/s, es necesario aumentar el suministro de corriente al cable para producir una cantidad de burbujas suficiente a los efectos de la visibilidad del patrón de flujo. Esto implica un sacrificio del tamaño de la burbuja, pero la mayor velocidad de ascenso de las burbujas más grandes se compensa con la mayor velocidad media del flujo.

El ascenso general de las burbujas es todavía muy pequeño en la distancia de 50 a 75 mm que recorren aguas abajo del cable durante el cual permanecen visibles.

En áreas locales de flujo de velocidad muy baja, como las regiones de separación aguas abajo de un objeto empinado, las burbujas tenderán a elevarse relativamente rápido, y esto debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados de un experimento.

## Modelos

Para realizar los experimentos descritos el C16-A incluye el conjunto de accesorios que detallamos a continuación:

- 1 placa curva

- 1 soporte modelo con secciones circulares deslizantes

- 2 espaciadores escalonados (PVC gris)

- 2 secciones con formas irregulares

- 2 bloques rectangulares

- 2 placas planas de 75 mm de largo (extremos redondeados)

- 2 placas planas de 330 mm de largo (extremos biselados)

## Preparación para los trabajos experimentales

- Llená el canal, agregando 100 ml de una solución saturada de Sulfato de Sodio, hasta que el nivel del agua esté justo debajo de la parte superior de un modelo.

- Mantené el canal cubierto cuando no esté en uso o se acumulará polvo en la superficie del agua y perjudicará los resultados, especialmente para las fotografías.

- Cuando el nivel del agua baje debido a la evaporación, simplemente rellenalo con agua limpia de la canilla.

- Si el agua se ensucia demasiado, vaciá el tanque y enjuagalo con agua limpia. NO USES DETERGENTE PARA LIMPIAR EL CANAL.

- Si después del primer llenado usando una sal acondicionadora (por ejemplo, sulfato de sodio), te queda una marca como de sarro en el borde de evaporación, usá una concentración menor la próxima vez.

- Para los cátodos, usá alambre de 0,05 mm, 10 % de iridio/90 % de platino, soldado suavemente a los soportes bajo una ligera tensión. Para esto, cerrá las puntas del soporte unos 2 o 3 mm (no más) mientras soldás el alambre. Esto debería mantener el cable tenso.

- Una vez que el cable esté en su posición, tendrás que desengrasarlo. Esto se puede hacer empapando un trozo de tela en acetona o tricloroetileno y pasando el cable entre el dedo índice y el pulgar con una capa de tela a cada lado. El cable debe ser lo suficientemente fuerte para permitir que esto se haga y, ciertamente, las uniones soldadas deben resistirlo.

- Luego las partes de las puntas a sumergir DEBEN estar aisladas. Te recomendamos que los primeros 2 mm de cada extremo del cable reciban un tratamiento similar.

- Si es necesario para un experimento en particular, el cable se puede aislar en secciones de 5 mm haciendo una plantilla dentada y pintando el cable expuesto. El cable en sí no debe tocar la plantilla.

- Uno de los materiales más convenientes para utilizar como aislante es el esmalte de uñas (acetato de amilo). Tiene la viscosidad y tensión superficial correctas para permitir cubrir adecuadamente un alambre de 0,05 mm con una sola capa.

- Te recomendamos usar una pintura de color para que se pueda ver de un vistazo lo que se ha aislado.

- En caso de que no aparezcan burbujas al conectar la corriente, comprobá que todas las clavijas sumergidas estén aisladas. El barniz debe estar completamente seco (5-10 minutos) antes de sumergirlo en el agua.

- El cátodo de alambre se mantiene en posición mediante una pinza cocodrilo en la varilla fijada al trípode suministrado con el canal. Esta varilla forma la conexión eléctrica al cable y el cable adjunto a ella debe enchufarse al terminal negativo (negro) del generador de impulsos.

- La varilla está aislada del trípode mediante un casquillo para que las patas del trípode puedan colocarse dentro o fuera del agua según convenga.

- Normalmente, las patas se pueden colocar de manera que causen una mínima perturbación al flujo que se examina. En experimentos de flujo interno se pueden colocar lejos del conducto. Para la mayoría de los flujos externos, la interferencia causada por las puntas dejará libres las regiones de interés. Sin embargo, para flujos en conductos se deben tomar precauciones especiales.

- Para poder examinar el flujo cerca de una pared cuando se utiliza un cable normal a ella, es necesario pasar el cable a través de la pared. Se requiere una hendidura estrecha; 0,08 mm es razonable y esta hendidura debe encajarse en el exterior para evitar el flujo a través de la hendidura. Con práctica, es bastante fácil introducir las puntas en estas cajas sin enganchar el cable en los bordes de la hendidura.

- Una vez presentado donde va a ir, tendrás que ajustar la altura el cable hasta que quede aproximadamente a la mitad de la profundidad del agua.

- El ánodo de acero inoxidable es una parte integral de la carcasa del filtro. Tenés que efectuar la conexión entre el ánodo y el terminal positivo (rojo) del generador de impulsos.

- Cuando el cable esté instalado, encendé el generador de impulsos.

- El voltaje de funcionamiento normal es bajo, 30 voltios como máximo, y el cátodo se puede manipular con seguridad sin recibir descarga alguna (la DDP de perforación de la piel anda por los 60 V, motivo por el que se consideran intrínsecamente seguros a todos los dispositivos que usen 48 V o menos).

- Cuando apliques corriente al cable por primera vez, es probable que las burbujas formadas sean muy grandes. Después de 2 o 3 minutos, las cosas deberían mejorar y posteriormente el cable debería funcionar bien durante mucho tiempo.

- Lo podés mantener libre de residuos utilizando el pincel de artista y en ciertos tipos de agua esta puede ser toda la limpieza necesaria. En otros, puede haber una acumulación gradual en el cable que deberá eliminarse. Esto se puede hacer utilizando la función de limpieza de la consola de control, tiempo durante el cual el filamento se convertirá en el ánodo.

- Nota: esta función de limpieza no se puede utilizar cuando se utiliza filamento de acero inoxidable ya que el cable se oxidará y desintegrará en cuestión de segundos.

- La corriente recomendada para el cable de esta sección es de 0,48 a 0,60 A/m de cable expuesto. Este es un buen valor inicial y terminarás de ajustarlo a ojo para acomodarla al experimento en cuestión.

- Hay cuatro configuraciones de burbujas que se pueden utilizar según la naturaleza del experimento:

  - Usando cables desnudos, una corriente eléctrica continua producirá una lámina de burbujas.

  - Al pulsar la corriente se producirán bandas transversales que muestran perfiles de velocidad.

  - Si el cable está aislado en tramos (con pintura de uñas), las formas de corriente correspondientes darán:

    - Bandas continuas, como en los trazadores con tinta, con la CC.

    - Bloques rectangulares con los pulsos.

## Fotografías y cámaras de video

El uso de la técnica de la burbuja de hidrógeno está restringido a un público reducido para su visualización directa, pero se presta admirablemente al uso de cámaras.

El alcance del modelo C16 aumenta considerablemente si se utiliza junto con una cámara de vídeo o una webcam de alta resolución.

La luz disponible es más que adecuada para cualquier cámara portátil moderna.

Armfield ofrece de un soporte de cámara opcional (código de pedido C16-11) que permite montar una cámara adecuada encima del tanque de visualización de flujo.

Alternativamente, se puede colocar un espejo (no incluido) sobre el canal, mirando por encima del hombro del experimentador, por así decirlo, con la cámara frente al canal. De esta manera, el eje de la cámara es casi horizontal, lo que generalmente es deseable, y la imagen está en la posición correcta hacia arriba pero invertida de lado a lado. Esto último tiene poca importancia.

Los registros fotográficos son prácticamente imprescindibles para los flujos de alta velocidad y resultan extremadamente informativos para tanto para los usuarios avanzados como los novatos.

Seguramente querrás tomar registros de tus observaciones y una cámara digital moderna con función macro o un buen celular resultan ideales para esto.

En el extraño caso de que quisieras usar una vieja cámara réflex con verdadero film:

- Te recomendamos usar una película de alta velocidad.

- Si en cambio usás la emulsiones ordinarias, te recomendamos un revelado prolongado, un 50% más extenso que lo normal.

- Tendrías que conseguir buenos resultados de manera directa con una película de 400 ASA con una lente de gran apertura.

- La exposición precisa se determina por prueba y error, pero te sugerimos comenzar con 1/30 a f2,8.

- Precisarás un objetivo capaz de hacer foco sobre un objeto ubicado a pocos centímetros (con función macro). Lo ideal es una lente réflex única con tubos de extensión.

- Los mejores resultados se obtienen con una lente de distancia focal larga. Es útil una lente con f=135 mm para las películas de 35 mm, de modo que en perspectiva los canales parezcan bidimensionales.

- Sin embargo, una lente estándar dará resultados aceptables si se usa con cuidado.

Si aún no tenés cámara y querés contar con una calidad profesional y comodidad para entrar a una PC, te recomendamos visitar estas dos páginas:

- https://tecnoedu.com/Microscopios/Camaras.php

- https://tecnoedu.com/Audiovisuales/Videoconferencia.php

### Trabajos experimentales propuestos

Cada uno de ellos tiene su propio archivo y te remitimos a ellos.

- Cinemática de fluidos

  - Continuidad

  - Régimen estable e inestable

- Capa límite

  - Placa plana

  - Separación laminar

  - Separación turbulenta

- Flujos interiores

  - Ducto recto

  - Transición de flujos laminares a turbulentos

    - Secciones de entrada

    - Cambios de sección abruptos

    - Cambios de sección graduales

  - Dispositivos para medir caudal

  - Pantallas

- Flujos externos

  - Placa plana con un ángulo de incidencia

  - Formas del borde de ataque

  - Perfil alar

  - Vórtices

  - Cilindro propiamente dicho (sección circular)

  - Vórtice de herradura