## Hoja1
Recalibracion del H33-10 con la punta H33-1
Datos del fabricante:
| Marca | Nixon
| Modelos | Streamflo | Cabezal
|  | sonda 403 | sonda de baja velocidad, entre 5 y 150 cm/s nominales (el rango exacto depende de la unidad)
El Streamflo hace una calibración de dos puntos:
|  |  | Velocidad correspondiente a | 0 | Hz => | tantos | cm/s
|  |  | Velocidad correspondiente a | 50 | Hz => | tantos | cm/s
Estos números son difíciles de leer en el reticulado de la cartilla, y tambien de medir con certeza
Por esto conviene usar interpolaciones.
Vamos a precisar medir cuántos Hz entrega la sonda bajo dos velocidades diferentes.
Conviene que las velocidades sean lo mas diferentes posibles, pero que se mantengan dentro del rango de medición
Tenemos un equipo que es capaz generar y mantener una velocidad constante, el banco F1-10-2-A
Tomaremos la velocidad más alta al máximo caudal que el F1-10-2-A pueda entregar.
Tomaremos como velocidad más baja una que aún deje mover al rotor suvamente (no intermitentemente)
Estimaremos q la velocidad en casi todos los puntos internos del canal será la misma (tomando en el centro, al 60% de altura como la más representativa)
De acuerdo a esto Q = v A y despejando, v = Q / A
El área cambiará con el caudal, así que habrá que medirla en cada caso.
Dato del canal:
|  |  | ancho | 77 | mm
|  | Con el caudal máximo |  | 78.6 | lt/min
|  |  | Q | 0.00131 | m3/s
|  |  | Altura del pelo de agua | 88 | mm
|  |  | Area A | 0.006776 | m2
|  |  | v alta = Q / A | 0.19333 | m/s
|  |  |  | 19.3329 | cm/s
|  |  | Medir cuantos Hz entrega el rotor | 20.6 | Hz
|  | Con el caudal bajo |  | 28.3 | lt/min
|  |  | Q | 0.00047167 | m3/s
|  |  | Altura del pelo de agua | 71 | mm
|  |  | Area A | 0.005467 | m2
|  |  | v baja = Qbajo /A | 0.086275 | m/s
|  |  |  | 8.6275 | cm/s
|  |  | Medir cuantos Hz entrega el rotor | 3.1 | Hz
Ahora reconstruyamos la recta que vincula Hz con velocidad
La recta y = mx + b será
Veloc = m Hz + b
|  |  | m = delta y / delta x | 0.61174 | cm/(s Hz)
|  |  | b = ymin - m xmin | 6.7311 | cm/s
Ahora usamos esta ecuacion de recta para encontrar los valores que pide el cabezal
|  |  | dato requerido por el cabezal | 0 | Hz => | 6.7311 | cm/s
|  |  | verif de q la ec es correcta | 3.1 | Hz => | 8.6275 | cm/s
|  |  | verif de q la ec es correcta | 20.6 | Hz => | 19.3329 | cm/s
|  |  | dato requerido por el cabezal | 50 | Hz => | 37.318 | cm/s
Ahora que hemos calibrado, probemos la calibración con distintos caudales del canal
|  |  | Cargá el caudal Q del caudalímetro digital | 41.2 | lt/min
|  |  | que equivale a | 0.00068667 | m3/s
|  |  | Medí la altura del pelo de agua | 76 | mm
|  |  | Area de canal ahora | 0.005852 | m2
|  |  | La velocidad deberia ser | 0.11734 | m/s
|  |  |  | 11.7339 | cm/s